Technická specifikace – Hmotnostní spektrometr – 1 ks

Oddělení klinické mikrobiologie, MNUL, o. z.

Hmotnostní spektrometr MALDI – TOF:

Minimální technické požadavky:

- Stolní MALDI-TOF hmotnostní spektrometr

- systém umožňující rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF) hmotnostní spektrometrie

- identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury, ale i přímo z klinického primárního vzorku, jako je pozitivní hemokultura, pozitivní vzorek moče atd.

- celková doba identifikace pro pozitivní hemokultury nesmí přesáhnout dobu 20 minut

- identifikace přímo ze směsi kultur pomocí speciálního modulu, který je doložitelně součástí dodaného zařízení

- identifikace v oblasti bakteriologie a mykologie; samostatná knihovna/databáze a postupy pro mykologickou laboratoř vč. databáze pro mykobakterie

- odborné zaškolení uživatele na zpracování izolátů vláknitých hub, plísní a mykobakterií, pokud se liší od standardního zpracování a odlišná preanalytická fáze těchto izolátů zvyšuje úspěšnost identifikace pomocí MALDI systému

- identifikace vysoce patogenních mikroorganismů zahrnutých právními předpisy ČR do skupiny „Biosafety level 3“

- rodová a druhová identifikace bude probíhat automaticky na bázi srovnání změřeného spektra charakteristických ribozomálních proteinů zkoumaného mikroorganismu s referenčními spektry obsaženými v jedinečné, otevřené referenční databázi

- rozsah referenční databáze musí být dostatečný pro potřeby mikrobiologické laboratoře, tzn. minimálně 8 400 referenčních kmenů odpovídající minimálně 2 900 jedinečných druhů a minimálně 500 mikrobiálních rodů

- SW pro automatické vyhodnocování kvality získávaného spektra v průběhu jeho kumulace a regulaci počtu laserových nástřelů pro zvýšení úspěšnosti identifikace

- zabudovaný laser s volitelnou frekvencí v minimálním rozsahu 1 – 60 Hz

- přesnost lepší než 200 ppm s možností automatické i externí kalibrace

- automatizované čištění MALDI ionizačního zdroje bez nutnosti manuálního zásahu obsluhy (řízeno SW)

- součástí dodávky je UPS s kapacitou odpovídající nabízenému zařízení - doba zálohy min. 5 minut při plném zatížení

- součástí dodávky je čtečka čárových kódů

- součástí dodávky je ovládací stanice (PC) pro správu systému a analýzu dat s dostatečným HW vybavením odpovídající zamýšlenému účelu použití vč. příslušenství (laserová tiskárna, myš, klávesnice, LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ apod.)

- vzdálená správa - pro vstup do domény zadavatele je nutno splňovat níže uvedené body:

  - operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus zadavatele