Transportní inkubátor pro Krajskou zdravotní, a.s.

Popis:

Transportní inkubátor pro dětské oddělení Nemocnice Teplice, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní inkubátor pro standardní péči

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní inkubátor

- Transportní inkubátor vhodný pro novorozence

- Vhodný pro standardní i intenzivní péči

- Napájení z elektrické rozvodné sítě i z baterie

- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu a obsahu O2

- Regulace teploty vzduchu podle teploty prostředí

- Možnost vyhřívání do 38 °C

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Možnost vyklopení čelního panelu pro vysunutí matrace

- Systém řešení držení ventilačních hadic

- Fixace novorozence

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor + nosič příslušenství (sloup) na pravé boční polici

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Výškově nastavitelný stojan na infuzní sety

- Horní police na inkubátor

- Dva úložné prostory s fixačními pásy pro 4 kusy 2L tlakových lahví (tlakové lahve nejsou součástí dodávky)

- Vestavěný akumulátor s automatickou nabíječkou

- Integrovaný kyslíkový průtokoměr s proměnným průřezem (rotametr), kompletní rozvod kyslíku/vzduchu s tlakovými lahvemi a rychlospojkami pro externí zdroje plynů

- 1 redukční ventil pro 2L kyslíkovou lahev

- Součástí dodávky musí být pojízdný podvozek pro transport inkubátoru v rámci nemocnice. Podvozek musí umožnit přichycení inkubátoru, aby nedošlo k jeho spadnutí. Podvozek musí mít minimálně 2 kolečka s brzdou.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis