Videolaryngoskop

Nemocnice Chomutov – sestava č. 1: zadavatel požaduje sestavu č. 1 celkem 3x, přičemž každá jednotlivá sestava č. 1 obsahuje 1 ks videolaringoskopu pro ARO oddělení v technické specifikaci níže uvedené. Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu.

K těmto 3 sestavám č. 1 požaduje zadavatel 1 ks (tj. jeden společný) transportního kufru pro ARO oddělení.

Nemocnice Děčín – sestava č. 2: zadavatel požaduje sestavu č. 2 celkem 1x, přičemž sestava č. 2 obsahuje 1 ks videolaryngoskopu pro ARO oddělení v technické specifikaci níže uvedené. Monitor a videolaryngoskopická lžíce jsou odděleného typu.

Popis:

Z důvodu lepší manipulace je požadován samostatně volně stojící monitor na pojízdném vozíku, který může stát mimo operační pole. Tento monitor je spojený s videolaryngoskopickou lžící videokabelem alespoň 2 m dlouhým. Tím zadavatel sleduje snadnější manipulaci se lžící a maximální prostor v operačním poli bez přítomnosti další obrazovky.

Technická specifikace:

Sestava č. 1 skládající se z:

- 1 ks monitoru

- 2 ks lžic pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné)

- 1 ks zaváděcího drátu

- 1 ks pojízdného vozíku pro umístění výše uvedených komponent

- veškeré nezbytné propojovací kabeláže (napájecí kabel, videokabel, apod.)

Pro jistotu zadavatel znovu uvádí, že sestavu č. 1 (ve složení výše uvedeném) požaduje celkem 3x.

Sestava č. 2 skládající se z:

- 1 ks monitoru

- 2 ks lžic pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné)

- 1 ks zaváděcího drátu

- 1 ks pojízdného vozíku pro umístění výše uvedených komponent

- veškeré nezbytné propojovací kabeláže (napájecí kabel, videokabel, apod.)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Monitor

- Samostatně volně stojící monitor mimo operační pole

- Monitor s barevným displejem o úhlopříčce min. 6,4“

- Rozlišení obrazu min. 640x480 pixelů

- Váha monitoru max. 1,3 kg

- Provoz na baterie, které jsou součástí nabídky (doba provozu alespoň 60 min.)

- Nabíjení ze sítě 230V/50Hz

- Umožňuje ukládání videí a obrázků ve formátu JPEG

- Video výstup min. 1x HDMI

- Ukládání dat na SD kartu nebo USB flashdisk

- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný

- Videokabel dlouhý min. 2 m

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.

Lžíce pro těžce intubovatelné pacienty (znovupoužitelné) 2 kusy

- 1 ks lžíce pro těžce intubovatelné pacienty velikosti č. 3 (kovová, úzký profil,  opakovaně dezinfikovatelná/sterilizovatelná)

- 1 ks lžíce pro těžce intubovatelné pacienty velikosti č. 4 (kovová, úzký profil,  opakovaně dezinfikovatelná/sterilizovatelná)

- S LED zdrojem studeného světla – osvětlení pole snímaného kamerou integrované v laryngoskopu (bez světlovodného kabelu)

- Zabudovaná kamera s vysokým rozlišením

- Systém proti zamlžení s okamžitým náběhem (zabraňující zamlžení optiky po zavedení laryngoskopu do ústní dutiny)