# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

se sídlem:

IČ:

DIČ: 41

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ..........soudem v ..............., oddíl ........., vložka ..........

bankovní spojení: ....................................., č.ú. ................................

jednající / zastoupená: ............................................

Kontaktní osoba : ..........................................................

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

jednající / zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114102, e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová, tel: 477 117 956, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Martina Nováková, tel: 477 113 173, 733 594 619 e-mail: novakovam@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

I.

## Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu  ks ......................................................................... Kupující požaduje ................ přístroj........................................................... pro oddělení.................................. Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice .............., o.z., ..............................  (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2 (nab.č. .............) a příloze č.4 ( technický popis k nabídce) této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem této smlouvy bude nové, nerepasované a nepoužité. Předmětem smlouvy je dále montáž zboží, uvedení zboží do provozu, instalace zboží, instruktáž personálu (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích), provedení všech potřebných testů, dodání příslušné dokumentace včetně kopie prohlášení o shodě a poskytnutí záručního servisu, tak jak je stanoveno v technických a jiných požadavcích Kupujícího, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2) Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

II.

## Kupní cena zboží

- Kupní cena zboží je ........................ bez 21 % DPH, tj. ................... Kč včetně 21 % DPH. V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží kupujícímu do místa plnění a dále veškeré úkony uvedené v článku I. odst. 1 této kupní smlouvy. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.

- Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

- Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

- Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku I. odst. 1 této kupní smlouvy, kromě poskytnutí záručního servisu, a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.

- Faktura je splatná do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

- Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

- Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.

## Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do ........................ po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat poveřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem.Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího Pověřeným zástupcem prodávajícího je : ……………tel………email…….. Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník odboru biomedicínského inženýrství: ……………………tel………………email……….

- Za předání zboží se považuje:

- jeho dodání na adresu Krajská zdravotní, a.s., - Nemocnice ............., o.z., ...................... oddělení, adresa .........................................................

- montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy

- instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o provedené instruktáži

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

-, zaškolení (certifikát) kvalifikovaného technického personálu kupujícího, na základě kterého bude oprávněn provádět periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění, kontroly el. bezpečnosti (elektrorevize) dle platné ČSN, včetně opakovaných proškolení tohoto personálu v průběhu životnosti přístroje a předání odpovídající servisní dokumentace.

- dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- ke všem licencím na užívání software, které jsou součástí předmětu plnění této smlouvy (dodávaným samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění), dodání licenčního ujednání, platného k datu dodání licence na užívání software (licenční smlouvy, EULA, MSLT apod.) a dodání všech licenčních materiálů, které jsou součástí dané licence (licenčního čísla, licenčního klíče, licenčního certifikátu, licenčního oprávnění, štítku prokazujícího pravost licence, instalačního média, hardwarového klíče, dokumentace vztahující se k licenci apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako fatální vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění)

- podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

- .Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávaného poskytnuta záruka za jakost zboží.

- Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

## Nebezpečí škody na zboží

1.     Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho dodáním kupujícímu.

V.

### Odpovědnost za vady zboží

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je ............. měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy).

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce

- Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

- Záruka se vztahuje i na spotřební materiál.

- V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: ……………….

- Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě kupujícího, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace

- periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. kontrol el. bezpečnosti dle platné ČSN.

- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- v případě zboží podléhajícímu zákonu o metrologii 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádění metrologických kontrol – validace, kalibrace atd.

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně

9.	Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona 123/2000 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

10.	Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu¨

VI.

### Předčasné ukončení smlouvy

- Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením nebo výpovědí smluvní strany.

- Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě. V takovém případě se vypořádání vzájemných práv a závazků bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

- V ostatních případech předčasného ukončení této kupní smlouvy se veškeré vztahy touto smlouvou neupravené budou řídit ustanoveními zákona č. 513/01991 Sb., obchodní zákoník.

VII.

### Zvláštní ustanovení

- Závaznou součástí této kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky kupujícího, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.

- Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědí.

- Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.

VIII.

Ostatní ustanovení

- Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.

- Kupující je oprávněn převést pohledávku z této kupní smlouvy na třetí osobu pouze se souhlasem prodávajícího.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.

- Příloha č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy : 	1)  technické a jiné požadavky Kupujícího

2) specifikace zboží – nab.č. ...............................

2) všeobecné obchodní podmínky společnosti Krajská zdravotní, a.s.

4) technický popis k nabídce

V ...... dne .......................				V…………. dne …………….

Krajská zdravotní, a.s.

_________________________			________________________

Ing. Eduard Reichelt

ředitel společnosti

Příloha č. 1 - Technické a jiné požadavky kupujícího :

Předmět

Část 1: 1 ks	Ultrazvuk pro interní oddělení 	interní oddělení Masarykovy nemocnice

Část 2: 1 ks 	Anesteziologický  UZ			ARO Nemocnice Děčín

Část 3: 1 ks	Ultrazvukový digitální přístroj 	RDG  oddělení Nemocnice Děčín

Část 4: 1 ks	UZ gynekologie 			gynekologické oddělené Nemocnice Most

Část 5: 1 ks 	UZ přístroj				neurologické odd. Masarykovy nemocnice

Část 6: 1 ks	Sonografický přístroj  		RDG  oddělení Nemocnice Teplice

Část 7: 1 ks 	UZ přístroj pro gynekologii		gynekologické odd. Nemocnice Chomutov

Část 8: 1 ks	3D ultrazvuk pro gynekologii		gynekologické oddělení Nemocnice Děčín

Část 9: 1 ks	UZ pro dětskou kardiologii		dětská kardiologie Krajské zdravotní (MNUL)

A) Technická specifikace:

Část 1:

1 ks Ultrazvuk pro interní oddělení  - interní oddělení Masarykovy nemocnice

Diagnostický ultrazvuk určený pro zobrazení parenchymových orgánů dutiny břišní, dutiny pánevní, cévních struktur, štítné žlázy, umožňující i echokardio zobrazení. Ultrazvukový přístroj vybaven A,M,B módem, s barevným dopplerovským zobrazením cév, lehce ovladatelný (s hmotností do max. 200 kg).

Technické parametry:

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- s pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu,

- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- připojení minim. 3 sond současně,

- monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 17 palcový, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- s možností připojení externí pracovní stanice,

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě cca. 80 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení

- Trapezoidní zobrazení

- A-M mód, M-mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- Barevné tkáňové dopplerovské zobrazení

- laterální gain v B-módu

- úhlové zobrazení (compound)

Požadovaný post processing :

- standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologii a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- základní kardiologický SW

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- funkce Cine Lope  minim. 20 s

Parametry sond:

- Lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem cca. 3-12 MHz (B mód), s možností zobrazení na harmonických kmitočtech, pro vyšetření cév, štítné žlázy

- Kardiosonda, elektronická, sektorová, s možností vícenásobné fokusace pro echo zobrazení, s frekvenčním rozsahem cca. 2,5 - 5 MHz

- Konvexní multifrekvenční triplexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní a pánve s frekvenčním rozsahem cca. 3,5- 6 MHz, s možností zobrazení na harmonických kmitočtech, s výhodou včetně punkčního adaptéru

Část 2:

1 ks Anesteziologický  UZ - ARO Nemocnice Děčín

Přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj na oddělení anestezie pro základní ultrazvukovou diagnostiku, dopplerovské zobrazení a detekcí embólií.

Technické parametry:

- přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj

- Kufříkový typ s madlem pro lepší přenášení

- základní softwarové vybavení s dopplerovským M-modem

- PW a CW dopplerovské zobrazení

- interní min. 15“ barevný LCD displej

- integrovaná klávesnice

- integrovaná baterie s výdrží cca. 4 hodiny provozu

- integrovaná DVD-RW mechanika

- HDD o kapacitě min. 80GB

- konektor pro připojení min. 1 sondy

- multifunkční ovladač

- systém na detekci embolií

- základní kardiologický SW

- archivace na HDD USB, CD, PACS

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

Parametry sond

- lineární sonda s frekvenčním rozsahem cca. 5 - 10 MHz

- konvexní sonda s frekvenčním rozsahem cca. 2 – 5 MHz

- kardiosonda, elektronická, sektorová, s možností vícenásobné fokusace pro echo zobrazení, s frekvenčním rozsahem cca. 2,5 - 5 MHz

Část 3:

1 ks Ultrazvukový digitální přístroj – radiodiagnostické oddělení oddělení Nemocnice Děčín

Ultrazvukový přístroj s barevným dopplerovským zobrazením cév, kontrastním zobrazením a s HW a SW pro elastografii, lehce ovladatelný (s hmotností do max. 200 kg).

Technické parametry:

Parametry přístroje

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), s polohovatelným monitorem i ovládacím panelem,

- s pulsním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu,

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- laterální gain

- s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minim. 18MHz,

- s možností připojení minim. 3 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- ovládací panel musí být lehce přístupný event. plovoucí,

- monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ typu LCD/TFT s vysokou rozlišovací schopností, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- s možností připojení stávající externí pracovní stanice,

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 110 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI, M-JPEG,TIF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní, triplexní, trapezoidní zobrazení na lineární sondě)

- B-mód,

- anatomický M-mód,

- barevné mapování,

- pulzní Doppler,

- barevný tkáňový doppler,

- PW tkáňový doppler,

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- zobrazení energetického mapování toků v B obraze

- panoramatické zobrazení

- duální dynamická zobrazení

- kontrastní zobrazení

- elastografie

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro cévní vyšetření, neurologii, elastografii a obecnou radiologii)

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D

- SW aplikace pro elastografii  - SHEAR WAVE

- funkce Cine Lope v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

Parametry sond (multifrekvenční)

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca 4 -18 MHz (B mód) pro vyšetření cév

- konvexní abdominální sonda v rozsahu cca 3-8 MHz

- lineární vysokofrekvenční sonda small parts v rozsahu cca. 7 – 14 MHz

Část 4:

1 ks UZ gynekologie - gynekologické oddělené Nemocnice Most

Ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Technické parametry:

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu.

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- připojení minim. 3 sond současně,

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 19“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě cca. 80 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení panoramatické zobrazení, multiplanární zobrazení

- Anat.M mód, barevný M mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- spektrální doppler

- barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

Požadovaný post processing :

- Standardní výpočty pro gynekologicko-porodnické vyšetření

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- automatická měření

- možnost měření i v MPR

Požadavky na sondy:

- 4D konvexní abdominální sonda, cca 2-7 MHz

- 4D mikrokonvexní endovaginální sonda, cca 5-13 MHz,

- 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem cca 6-15 MHz

Část 5:

1 ks UZ přístroj	- neurologické oddělení Masarykovy nemocnice

Diagnostický ultrazvuk určený pro neurovaskulární aplikace. Ultrazvukový přístroj vybaven A,M,B módem, s barevným dopplerovským zobrazením cév, lehce ovladatelný (s hmotností do max. 200 kg).

Technické parametry:

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- s pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu,

- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- připojení minim. 2 sond současně,

- monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 17 palcový, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- s možností připojení externí pracovní stanice,

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě cca. 80 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení

- A-M mód

- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- laterální gain v B-módu

- spektrální doppler pro zobrazení aktuální hloubky sledovaných struktur pro usnadnění chirurgických výkonů

- duální dynamická zobrazení

Požadovaný post processing :

- standardní výpočty pro neurovaskulární vyšetření

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

Parametry sond:

- Lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem cca. 5-12 MHz (B mód), s možností zobrazení na harmonických kmitočtech, pro vyšetření cév

- Sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s frekvenčním rozsahem cca. 1- 5 MHz (B mód)

Část 6:

1 ks Sonografický přístroj - radiodiagnostické oddělení Nemocnice Teplice

Přístroj musí být vysoce mobilní, s váhou do max. 220 kg, dobře převozitelný, umožňovat rychlou dobou startu po převozu do 50s. Konstrukce musí být robustní, odolná vysokému provoznímu zatížení

Musí být vybaven vysoce kvalitním, plochým monitorem s  uhlopříčkou alespoň 19“ (49cm). Dynamika systému musí přesahovat 160 dB a snímková frekvence musí dosahovat alespoň 500 snímků/sec.

Přístroj musí umožňovat automatickou optimalizaci zobrazovacích parametrů s dynamickým obnovováním ve všech druzích provozu, tedy 2D, v Dopplerských zobrazeních, 3D a 4D. Klávesnice nesmí být fóliová nebo „touch screen“ nýbrž musí být klasická, mechanická se zvýšenou odolností proti otěru a nárazu. Přístroj musí být vybaven dostatečnou paměťovou kapacitou na HDD, alespoň 1TB (může být splněno i externím diskem)

Technické parametry:

Základní zobrazení B mód

- Požadujeme alespoň 18 různých volitelných frekvencí

- Trapezoidní zobrazení na všech lineárních sondách.

- B mód steering alespoň 20 º i proti D steeringu

- Alespoň 4 elektronické vstupy pro sondy

- Zoom dostupný v živém, zamraženém i duálním obrazu a v kinosmyčce

- Prostorové kompoundní zobrazení s alespoň 7 vysílacími úhly, Software pro potlačení vlivu obrazových „specklí“ („Speckle reduction“)

Dopplerovská zobrazení

- Barevný Doppler  CDV, CDE s detekovatelnou rychlostí 170 cm/sec

- Spektrální PW Doppler s rychlostí až 10 m/ sec

- Dopplerovský steering alespoň 30 º

- M mód kombinovatelný s barevným Dopplerem a THI a compoundním zobrazením

Požadovaná  zobrazení a diagnostické metody (software)

- Zobrazení s kontrastními látkami všech typů

ADI (HMI), LOC (HMI), CPS ( Non-linear  Fundamental CAI )

- Měření a evaluace kontrastních studií a perfuzních parametrů formou perfuzních křivek TIC  i formou numerických parametrů  slope, AT, TTP, Beta …..

- Automatické trasování rozhraní a automatické měření a konturování objektů včetně protokolu ve 2 D obrazu

Konektivita systému

- Kompletní komunikace DICOM

- 100 Mb/s - base T ethernet

- Výstup pro přídavný S VGA  monitor

- BNC – Composite video

Management obrazů, klipů a dat, záznamová media

- Záznam DICOM i PC kompatibilních formátů obrazů, protokolů a klipů na HD, následné zpracování v interní pracovní stanici. Kapacita HD minimálně 1 TB, možno splnit i externím diskem

- Možnost sekvenčně otevírat záznamy konkrétních pacientů a přidávat další vyšetření pod jedno ID

- Integrovaná mechanika CD, DVD a možností záznamu s volitelnou kompresí

Požadované sondy

Jsou požadovány  sondy s možností fokuzace ve 3 kolmých rovinách (maticové)

- Konvexní abdominální 2D , frekvence  cca 1 - 4 MHz

2.    Lineární  abdom. a cévní  2D, frekvence cca 4 -9 MHz, footprint cca 40 mm

3.    Lineární  small parts 2D, frekvence cca 5 -13 MHz, footprint cca 40 mm

Požadovaná záznamová zařízení

- Černobílý digitální termoprinter

Část 7:

1 ks UZ přístroj pro gynekologii - gynekologické oddělení Nemocnice Chomutov

Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou a porodnickou a fetální diagnostiku s dopplerovským měřením, pacientskou archivační databází, DVD mechanikou, USB portem a s min. 19“ monitorem.

Technické parametry:

Parametry přístroje:

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Připojení minim. 2 sond současně

- Plochý monitor, minim. 19“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení

- Obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě cca. 80 GB

- Možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

Požadovaná zobrazení:

- A-M mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- Barevné tkáňové dopplerovské zobrazení

- Úhlové zobrazení (compound)

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacienty

Požadovaný post-processing:

- Standardní výpočty pro gynekologicko-porodnické vyšetření

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Gynekologická měření

- Fetální měření včetně sledování gestačního věku

- Možnost měření i ZOOM v reálním čase i hold image (zmrazený obraz)

- Funkce Cine Lope min. 30s

Parametry sond:

- Abdominální sonda pro vyšetření dutiny břišní a pánve, umožňující zobrazení 3D s možností zobrazení na harmonických kmitočtech a s možností zobrazení 4D příp. s dodávkou spec. sondy na 4D

- Vaginální sonda, elektronická, sektorová

Část 8:

1 ks 3D ultrazvuk pro gynekologii - gynekologické oddělení Nemocnice Děčín

Ultrazvukový přístroj v top kvalitě (high-end technology) SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Technické parametry:

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu a sondami s matrixovou technologií.

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný,

- stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- s pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu,

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- s možností připojení minim. 3 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 19“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- s možností připojení externí pracovní stanice,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 40 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, černobílou a barevnou profesionální fototiskárnou

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, s možností duálních dynamických zobrazení panoramatické zobrazení, multiplanární zobrazení

- Anat.M mód, barevný M mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- spektrální doppler

- barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

- mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- automatická měření

- možnost měření i v MPR

Parametry sond:

- 4D konvexní abdominální sonda, cca 2-7 MHz

- 4D mikrokonvexní endovaginální sonda, cca 5-13 MHz,

- 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem cca 6-15 MHz

Zvláštní požadavky:

- Přenos získaných dat ve stejné obrazové kvalitě do externí pracovní stanice s kompatibilním SW umožňujícím práci s daty včetně tvorby databáze přenesených reportů

Část 9:

1 ks UZ pro dětskou kardiologii - dětská klinika Masarykovy nemocnice

Diagnostický echokardiograf určený pro interní a kardiovaskulární diagnostiku v pediatrii, neonatologii, umožňující i fetální kardiodiagnostiku. Ultrazvukový přístroj v top kvalitě SW a HW vybavený pro interní a kardiovaskulární vyšetřovací postupy dětí, adolescentů, dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D a dopplerovské zobrazování srdce a cév, s možností kalkulací a reportů pro kardiovaskulární aplikace.

Technické parametry:

Lehce ovladatelný ultrazvuk, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami nejvyšší kvality umožňující 2D i 3D zobrazení

Parametry přístroje:

- plně digitální mobilní přístroj,

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- B-mód, M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód, barevné mapování, energetický Doppler (Angio), Pulzní Doppler, kontinuální Doppler – včetně automatické optimalizace nastavení energie Dopplera, barevný tkáňový doppler a PW tkáňový doppler na kardio-sondě, doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- plochý barevný monitor min. 19" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni,

- laterální gain

- kompletní aplikační software kardiologický, vaskulární, porodnicko-gynekologický, radiologický

- archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu  (integrovaná mechanika)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 100 GB

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve,

Požadavek na sondy:

multifrekvenční s možností změny vysílací frekvence, určené pro požadované zobrazovací   módy (2D,3D) včetně dopplerovských:

- multifrekvenční sonda nejvyšší kvality pro dospělou a pediatrickou echokardiografii s frekvenčním rozsahem cca. 2–4 MHz, s možností vícenásobné aktivní fokusace, s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech,

- multifrekvenční sonda nejvyšší kvality pro neonatální echokardiografii s frekvenčním rozsahem cca. 4-8 MHz, s možností vícenásobné aktivní fokusace, s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech

- multifrekvenční konvexní sonda nejvyšší kvality pro fetální echokardiografii s frekvenčním rozsahem cca. 3– 8 MHz, s možností vícenásobné aktivní fokusace, s možností zobrazení na různých harmonických kmitočtech

Požadovaný post processing :

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologií a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- s možností vaskulárních analýz

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- veškerý software pro kardiovaskulární aplikace (měření a výpočty) již v přístroji – konfigurovatelnost nabídky funkcí (minimálně 40 uživatelských přednastavení na jednu sondu)

- měření a kalkulace délek, ploch, objemů (simpsonova a l-A metody včetně bi- a multiplane kalkulací)

- hodnocení stenóz

- M-mód měření délek, času, akcelerace

- programy pro vyšetření levé-pravé komory, síní, aortálního traktu, vyšetření mitrální chlopně atd.

- doppler. měření rychlosti, tlak. gradientu, srdečního výdeje, rovnice kontinuity, PHT, podílová měření, pulsatilní a resistenční index,

- průtok včetně časového integrálu rychlosti, indexů, diferenciálních parametrů(dp/dt atd.)

- volumetrie levé komory, kalkulace objemů, stroke volume a ejekční frakce

- veškeré sw vybavení uživatelsky nastavitelné včetně možnosti vlastních vzorců a parametrů

Zvláštní požadavky:

- Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty.

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

B) Další požadavky společné pro všechny části:

- Záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

- Kupující požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět kupní smlouvy musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Kupující požaduje zaškolení zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků kupujícího.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícíem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícíe nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícíe nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

- Prodávající si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s. (viz. řízená dokumentace)

Záruka, servisní podmínky, školení a reklamace

Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně. Prodávající se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem č.123/2000Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Prodávající se zavazuje k bezplatnému poskytování non-stop služby pro hlášení závad. Prodávající garantuje zabezpečení dodávek náhradních dílů.

Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou), kontaktní osobou pro přímou  komunikaci se servisním technikem je technik odboru biom. inženýrství (OBI), ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OBI.

Po dobu záruky nástup na provedení opravy do 24 hodin od nahlášení závady.

Po dobu záruky budou bezplatně prováděny:

- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb v platném znění, vč. elektrické revize dle platné ČSN – 1x ročně (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)

- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., v platném znění, (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)

- opravy poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů

- dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje

- provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje prodávající dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

Kupující požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

Prodávající je povinen předmět koupě nainstalovat a provést zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pracovníka OBI a pověřeného pracovníka zdravot. pracoviště je prodávající povinen proškolit v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na následná periodická školení zdrav. personálu a vystavit příslušné oprávnění.