Příloha č. 2 – Technická specifikace

PŘÍSTROJ PRO ELEKTROKOAGULACI

Popis:

Přístroj pro elektrokoagulaci pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.  Nový vysokofrekvenční generátor pro chirurgické obory bude používán na JIP a na operačním sále k monopolárním a bipolárním aplikacím při chirurgických výkonech.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj pro elektrokoagulaci

- Musí umožnit monopolární i bipolární aplikace

- Nastavitelný výkon

  - Maximální výkon pro monopolární řezání minimálně 300 W

  - Maximální výkon pro bipolární koagulaci minimálně 90 W

  - Krok pro nastavení výkonu maximálně 1 W

- Minimálně 2 monopolární výstupy

- Minimálně 1 bipolární výstup

- Musí umožnit použití minimálně 3 nástrojů bez nutnosti jejich záměny

- Musí umožnit připojení laparoskopických nástrojů, aktivace nožním spínačem

- Aktivace nožním spínačem i pomocí ručního nástroje

- Automatický bipolární režim

- Musí umožňovat simultánní monopolární koagulaci dvěma nástroji

- Minimálně čtyři režimy pro monopolární koagulaci

- Monitorování odporu tkáně a přizpůsobení výdeje energie

- Akustická i vizuální signalizace chyb

- Akustická i vizuální signalizace nedostatečné přilnavosti neutrální elektrody

- Systém hlídání připojení neutrální elektrody

- Automatické přerušení při závadě nebo chybě

- Automatický test při startu přístroje

- Přístroj musí být plně použitelný se sadou pro odběr v. sapheny VirtuoSaph Plus Obj. kód: VSP550 a musí být pro použití ověřen výrobcem sady

- Přístroj musí být plně použitelný s příslušenstvím Valleylab, minimálně s neutrálními elektrodami a monopolárními aktivními elektrodami

- Požadované příslušenství nebo spotřební materiál

  - 1 ks dvoupedálový monopolární nožní spínač

  - 1 ks jednoduchý bipolární nožní spínač

  - 2 ks kabel pro připojení neutrální elektrody (autoklávovatelný) o délce cca. 4,6 m

  - 2 ks kabel pro připojení bipolární pinzety (autoklávovatelný) o délce cca. 4,6 m

  - 2 ks monopolárního nástroje s kabelem (autoklávovatelný), s kolébkovým vypínačem, o délce cca. 4,6 m, uzpůsobeno pro výměnné hroty s průměrem cca. 4mm

  - 100 ks zpětné neutrální elektrody

  - 50 ks monopolární aktivní tužkové elektrody

  - Ostatní příslušenství potřebné pro uvedení do provozu