# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Elektrokoagulační radiofrekvenční generátor pro Kliniku ORL a chirurgii hlavy a krku,“

Popis:

Elektrokoagulační radiofrekvenční generátor pro Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Přístroj bude používán při operacích nosu a k operacím v dutině ústní u syndromu spánkové apnoe.

Seznam požadovaných položek:

1 ks	Elektrokoagulační radiofrekvenční generátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dotykový barevný LCD displej pro nastavení a zobrazení provozních hodnot

- Musí umožnit monopolární i bipolární aplikace

- Nastavitelný výkon v rozsahu minimálně 1 – 120W pro bipolární i monopolární režim

- Generátor umožňuje minimálně tyto výkony: RF objemová redukce nosních skořep, RF objemová redukce měkkého patra, RF objemová redukce báze jazyka, uvulopalatoplastiku, epistaxi, adenotomii, tosiltektomii, tonsilotomii

- Radiofrekvenční módy RFITT pro ORL operativu

- Monopolární koagulační módy minimálně:

    - Soft Coag

    - Forced Coag

    - Fine Cut

    - Pure Cut

    - Strog Cut

    - Pulse Cut

- 4 bipolární koagulační módy:

    - Fine RFITT

    - Pure RFITT

    - Strong RFITT

    - Soft Coag

    - Fine Cut

    - Pure Cut

    - Strong Cut

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Aktivace nožním spínačem i pomocí ručního nástroje

- Funkce autostop a autostart

- Automatické rozeznání připojených sond a automatické nastavení přednastavených optimálních hodnot

- Možnost přednastavení a pojmenování jednotlivých procedur dle preferencí operatéra – minimálně 30 procedur

- Systém hlídání kvality kontaktu neutrální elektrody

- Optická a akustická indikace chybových stavů

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení na LCD dotykovém displeji

- Požadované příslušenství nebo spotřební materiál

- 1 ks	Dvoupedálový nožní spínač

- 2 ks	Kabel pro připojení neutrální elektrody

- 2 ks	Kabel pro připojení bipolární pinzety

- 5 ks	Sondy pro ošetření kořene jazyka

- 5 ks	Sondy pro tonsilotomii

- 5 ks	Sondy pro ošetření měkkého patra

- 5 ks	Sondy pro ošetření nosních skořep (turbinoplastika)

- Ostatní příslušenství potřebné pro uvedení do provozu

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….