Část 1: Videokolonoskop

Popis:

Videokolonoskop pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks………………Videokolonoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s  obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)

- Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:

- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích

- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Videokolonoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti

- Optický systém:

- zorné pole minimálně 170°

- směr pohledu přímý pohled

- hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm

- pracovní délka minimálně 1600,0 mm

- celková délka maximálně 2100,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně180°

- dolů minimálně 180°

- doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- Součástí nabídky musí být přídavný oplachový kanál

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným automatickým dezinfektorům Medivators ISA.

Část 2: Videogastroskop

Popis:

Videogastroskop pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks………………Videogastroskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

- Videogastroskop pro diagnostiku a terapii je vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů

- Videogastroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 140°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

  - minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 10,0 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 10,0 mm

  - pracovní délka minimálně 1000,0 mm

  - celková délka maximálně 1400,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 90°

  - doprava minimálně 100°

  - doleva minimálně 100°

- Součástí nabídky musí být přídavný oplachový kanál

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., nemocnice Teplice. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-180, CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-180, CLV-190). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným automatickým dezinfektorům Medivators ISA.