# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Mycí a dezinfekční automat pro přípravu obuvi pro Oddělení centrální sterilizace Nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s.“

Popis:

Mycí a dezinfekční automat pro přípravu obuvi pro Oddělení centrální sterilizace Nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

1 ks	Mycí a dezinfekční automat pro přípravu obuvi

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mycí a dezinfekční automat pro přípravu obuvi

- Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat

- Mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 14 párů OP (operační) obuvi

- Přístroj musí být certifikován dle normy EN ISO 15883-1(požadujeme shodu doložit certifikátem)

- S elektrickým ohřevem

- Příkon maximálně 9,3 kW

- Vnější opláštění z nerezové oceli

- Výklopné celonerezové dveře směrem dopředu

- Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (minimálně Vario TD, OP-obuv, Speciál 93°C-10´)

- Mycí prostor s hladkými švy a bezesvárů

- Zakrytá topná tělesa

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- Mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- Během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- Automatické dovírání a uzamykání dveří

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 14 (stupeň filtrace minimálně 99,995 %)

- Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu minimálně Qmax 500 l/min

- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby

- Elektronická, programovatelná řídící jednotka s minimálně 14 základními programy

- 2x vestavěný dávkovač pro tekutou mycí a dezinfekční chemii

- 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- Vestavěný změkčovač vody

- Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- Modulární koncepce vnitřního košového vybavení

- Maximální vnější rozměry přístroje (v x š x h): 835(včetně víka) x 900 x 700 mm

- Příslušenství – mycí koše:

  - Spodní koš/lafeta, pro uložení běžných sítových misek DIN a různých nástavců

  - Vložka pro uložení minimálně 10 párů OP obuvi, každý držák délky minimálně 265 mm, pro použití v lafetě spodního koše, možná příprava OP obuvi do velikosti maximálně 48

  - Horní koš s vložkou pro uložení minimálně 4 párů OP obuvi do velikosti maximálně 45

Další a zvláštní požadavky:

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - V nabídkové ceně musí být zahrnuty náklady dodavatele na úpravu pracoviště, a to tak, aby pracoviště svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče zahrne dodavatel do nabídkové ceny.

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

    - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….