Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Věže III.

# Obsah:

1. část:	Laparoskopická sestava se 4K rozlišením I.(Nemocnice Děčín, Chirurgické oddělení)	2

2. část:	Laparoskopická sestava se 4K rozlišením II. (Nemocnice Most, Centrální operační sály)	6

3. část:	Rozšíření 3D laparoskopické sestavy Karl Storz (Nemocnice Chomutov, Gynekologicko-porodnické oddělení)	13

4. část:	Rozšíření 3D laparoskopické sestavy Aesculap (Nemocnice Chomutov, Centrální operační sály)	14

### Laparoskopická sestava se 4K rozlišením I.(Nemocnice Děčín, Chirurgické oddělení)

Popis: Laparoskopická sestava se 3D obrazem ve 4K UHD rozlišení a technologií úzkopásmového zobrazení a režim zobrazení s kontrastní látkou (ICG) pro výkony na operačním sále, též k využití u onkochirurgických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Děčín, chirurgie)

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 1 ks	Laparoskopická optika

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachová pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 31“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160 ve 2D i 3D

- Přepínání mezi 3D a 2D obrazem

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 170°

- Vstupy minimálně DVI-D, HDMI, 12G-SDI

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Kamerová jednotka

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 3840x2160) a současně i ve FullHD rozlišení (minimálně 1920x1080)

- Připojení 2D i 3D 4K kamerové hlavy s možností rozšíření o připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií na distálním konci a s možností rozšíření o 3D FullHD technologii při zachování stejné řídící kamerové jednotky

- Minimálně 4 různé módy zobrazení dle potřeb operatéra standartní zobrazení, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole a kombinace zvýšení kontrastu a jasu

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení (ve 4K rozlišení) - technologie využívající biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřené na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 415 a 540 nm odpovídající špičkovým (nejvyšším) hodnotám absorpce světla hemoglobinem ve viditelném spektru

- Podpora režimu NIR/ICG fluorescenčního zobrazení v různých módech

- Překryvná obrazová vrstva v reálném čase (nasvícení bílým světlem / překryv zvýrazňující kumulaci kontrastní látky)

- Monochromatické zobrazení kontrastní látky

- Intenzivní mapování (zobrazení signálu NIR se bude zobrazovat v různých barvách v závislosti na hladině nasycení tkáně ICG kontrastní látkou)

- Možnost výběru minimálně dvou druhů barev při fluorescenčním zobrazení tkáně

- Vyvážení bílé barvy: na čelním panelu jednotky, pomocí klávesnice a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy

- Záznamu fotek a videa přímo na paměťové médium přes USB rozhraní

- Uložení minimálně 20 uživatelských přednastavení

- Digitální zoom minimálně 2x nastavitelný minimálně v 5 krocích

- Možnost rotace obrazu o 180°

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) a z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Vkládání pacientských dat, minimálně jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta

- Omyvatelná klávesnice včetně touchpadu pro ovládání kamerové jednotky a vkládání pacientských dat

- Připojitelnost stávající 4K kamerové hlavy výrobce Karl Storz

Kamerová hlava

- 4K kamerová hlava minimálně 2-čipová CMOS technologie

- Rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160 pixelů

- Progresivní snímání obrazu

- Podpora NIR/ICG fluorescenčního zobrazení

- Podpora úzkopásmového selektivního zobrazení

- Připojitelnost ke stávající laparoskopické sestavě Karl Storz a využití tak NIR/ICG fluorescenčního zobrazení

- Integrovaný upínací mechanismus pro optiky různých výrobců

- Vhodná pro následující typy sterilizace (Sterrad, Steris, ETO, FO)

- Minimálně 3 tlačítka na kamerové hlavě z toho minimálně 2 programovatelná s možností nastavení 4 volitelných funkcí (např. ovládání dokumentace, vyvážení bílé, ovládání zdroje světla)

- Možnost aretace laparoskopické optiky

- Minimálně 2-násobný digitální zoom

- Integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

Laparoskopická optika

- 4K optika tj. optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

- Určená pro NIR/ICG technologii zobrazení

- Sterilizační kontejner pro optiku

Zdroj světla

- LED technologie odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Kompletně bezlaserová technologie

- LED lampy při bílé i NIR světlo

- Jeden světelný výstup

- Barevný dotykový ovládací displej

- Barevná teplota bílého světla 5700°K

- Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- Životnost lamp minimálně 30 000 hodin

- Manuální nastavení intenzity osvětlení pomocí dotykového displeje nebo pomocí ovládacích tlačítek na kamerové hlavě

- Možnost automatického nastavení intenzity osvětlení propojením s kamerovou jednotkou

- Standby mód s paměťovou funkcí

- Možnost univerzálního připojení světelných kabelů různých značek – Olympus, ACMI

- Kompatibilita se světelnými kabely Karl Storz

- Kompatibilita se stávajícím vybavením – jednotka Image1 Karl Storz pro automatické nastavení intenzity osvětlení

- Součástí bude nožní spínač pro přepínání mezi bílým a NIR světlem

- Součástí světlovodný kabel o průměru 4,8 mm a délky minimálně 300 cm (2 ks)

Insuflační jednotka

- Nejvyšší průtok minimálně 40 l/min.

- Nejvyšší tlak minimálně 30 mmHg

- Ovládání v českém jazyce pomocí dotykového displeje

- Možnost ovládání pomocí tlačítek z kamerové hlavy

- Zobrazování informace o tlaku, průtoku a celkové spotřebě CO2

- Pediatrický mód (volba mezi dospělým a dětským pacientem a nastavení odpovídajících maximálních hodnot)

- Podpora napojení na vysokotlakou láhev i centrální rozvod CO2

- Vysokotlaká hadice pro připojení na CO2, délka minimálně 1 m

- Součástí minimálně 25 ks hydrofobních filtrů mezi insuflátorem a insuflační hadicí, jednorázové

- Součástí minimálně 4 ks resterilizovatelné hadicové sety, délka min. 250 cm

Oplachová pumpa

- Samostatná oplachovací pumpa s dotykovým ovládacím displejem

- Ovládání v českém jazyce

- Multioborové využití s možností softwarového rozšíření pro různé operační obory (minimálně laparoskopie, gynekologie, urologie, artroskopie, ORL, spinální chirurgie)

- Požadovaný software minimálně pro laparoskopickou a artroskopickou operativu

- Přednastavené módy pro artroskopii minimálně následující: kyčel, koleno, rameno a malé klouby s možností využití boost módu pro dočasné zvýšení tlaku v dutině kloubu

- Nastavení průtoku pro laparoskopii minimálně  100 – 2500 ml/min.

- Funkce umožňující elektronickou výškovou korekci polohy přístroje ve vztahu k poloze pacienta

- Ochrana proti přetlakování

- Lze použít i jako odsávací pumpu

- Tichý provoz, při průtoku 2500 ml/min. maximálně 70dBA

- Držák pro upevnění na lištu nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Součástí dodávky minimálně 30 ks jednorázových setů pro laparoskopii

Odsávací pumpa

- Sací výkon minimálně 30 l/min.

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem

- Nejvyšší podtlak minimálně -85 kPa

- Držák pro upevnění na lištu nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Součástí resterilizovatelné hadicové sety minimálně 4 ks

- Součástí 2 ks odpadní láhve o objemu minimálně 2 l, náhradní sáčky s víkem minimálně 40 ks, antibakteriální filtr minimálně 3 ks

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Izolační transformátor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

### Laparoskopická sestava se 4K rozlišením II. (Nemocnice Most, Centrální operační sály)

Popis:

Laparoskopická sestava se 4K zobrazením a technologií zobrazovacího režimu za pomoci kontrastní látky indocyaninové zeleně (ICG) a jejího snímání odpovídajícím video řetězcem pracující i v oblasti infračerveného záření (NIR) pro výkony na centrálních operačních sálech, též k využití u onkochirurgických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Laparoskopická sestava – 1 ks (Nemocnice Most, COS)

- 1 ks	Plochý monitor – primární

- 1 ks	Plochý monitor – sekundární

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 5 ks	Laparoskopická optika

- 1 ks	Laparoskopická optika ICG

- 1 ks	Záznamové zařízení

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachovací pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Multioborový elektrokoagulační generátor

- 1 ks	Přístrojový vozík

- 1 ks	Centrální management video záznamů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor - primární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 31“ a maximálně 32“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Plochý monitor - sekundární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 54“ a maximálně 56“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení výškové pozice monitoru a vhodným podvozkem pro stabilní držení monitoru dle jeho rozměrů a hmotnosti

- Propojovací videokabel na připojení k věži

Kamerová jednotka

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 2160 řádků)

- Progresivní snímání obrazu

- Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení

- Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole (řízení pomocí datového kabelu)

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) nebo z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Podpora zobrazení s použitím kontrastní látky ICG

  - Režim ICG zobrazení musí být v úplném viditelném barevném spektru s překryvnou vrstvou, která kvantitativně (barevně) odlišuje a trasuje v reálném čase tkáně nasycené indocyaninovou zelení a zároveň je tato vrstva dostatečně transparentní, aby nedocházelo k úplnému skrytí operačního pole nebo pracovních nástrojů a mohla být operativa kompletně prováděna bez rizika poškození pacienta v tomto režimu zobrazení

- Napojení a zobrazení obrazu na stávajícím FullHD monitoru umístěném na stropním závěsu při zachování 4K zobrazování na dodaných monitorech

  - Možnosti připojení videosignálu: DVI, VGA, Kompozitní video (BNC), Komponentní video (BNC), S-video Y/C (BNC), SDI (BNC)

Kamerová hlava

- 4K kamerová hlava (minimálně 2160 řádků)

- Progresivní snímání obrazu

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Podpora pro ICG režim zobrazení s použitím kontrastní látky

Laparoskopická optika

- 4K optika tj. optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner pro každou optiku

- Světlovodný kabel pro každou optiku, průměr minimálně 4,25mm., délka minimálně 3m

Laparoskopická optika ICG

- Optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze a je určena pro použití k zobrazení v oblasti NIR pomocí ICG kontrastní látky

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner

- Světlovodný kabel, průměr minimálně 4,25mm., délka minimálně 3m

Záznamové zařízení

- Medicínské záznamové zařízení

- Ovládání z tlačítek endoskopu / kamerové hlavy, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní

- Ovládání přímo u přístrojového vozíku přes dotykové rozhraní minimálně 21“ monitoru

- Vestavěné uložiště o kapacitě minimálně 2TB v provedení minimálně SSHD

- Obrazové výstupy: DVI, HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP

- Obrazový vstup: 6G-SDI, HDMI, DVI/VGA/HDMI, S-video/kompozitní/komponentní

- Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)

- Kompatibilní s DICOM 3.0 včetně worklistů

- Automatické odesílaní snímků do PACS/DICOM

- Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist

- Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy a možností zpětného fulltextového vyhledávání

- Záznam videa ve formátu Full HD až 1080p MPEG4 s nastavením max. délky záznamu včetně možnosti vypnutí tohoto omezení, možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby.

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení 1920x1080  16:9 JPEG

- Možnost simultánního záznamu 2 zdrojů video signálu do jednoho multiplexu

- Editace snímků uložených v zařízení

- Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků

- Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy

Zdroj světla

- Zdroj světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Plynulá regulace intenzity světla

- Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- Ovládání světla přímo z kamerové hlavy

- Možnost univerzálního připojení světelných kabelů různých značek

- Podpora ICG zobrazení světelným emitorem zářícím v oblasti infračerveného spektra (NIR) určený pro podporu zobrazení pomocí kontrastní látky ICG

Insuflační pumpa

- Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- Volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- Nejvyšší průtok minimálně 40 l/min

- Automatická evakuace (přetlakem či podtlakem) elektrochirurgického kouře řízená elektrokoagulačním generátorem (při aktivaci elektrochirurgického režimu), možné řešit i samostatnou jednotkou

- Podpora napojení na vysokotlakou láhev a centrální rozvod

- Součástí budou insuflační hadice (5ks) a datový kabel pro řízení odsávání

Oplachovací pumpa

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Průtok v rozsahu alespoň 0-1,8 l/min

- Tlak alespoň do 400 mmHg

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Součástí budou resterilizovatelné hadicové sety (5 ks)

Odsávací pumpa

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 20 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem.

- Nejvyšší podtlak alespoň 85 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Dodávka bude obsahovat odsávací láhev minimálně 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- Výkonový rozsah minimálně 0-320W

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Připojení až 4 nástrojů současně (monopolárních a bipolárních)

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Ruční a nožní ovládání (s možností připojení nožního ovladače s programovatelným přiřazením)

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí ovládacích prvků na předním panelu konzole

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- Podpora funkce automatické aktivní evakuace elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- Možnost pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7mm

- Dodání nožních ovladačů 1 ks s jedním pedálem a 1 ks se dvěma pedály a kabelu pro odsávání kouře

- Dodání neutrální elektrody – minimálně 50 ks

- Dodání kabelu k neutrální elektrodě – minimálně 3 ks

- Dodání aktivní monopolární elektrody (pero) včetně připojovacího kabelu – minimálně 5 ks

- Dodání bipolární pinzety včetně připojovacího kabelu

- Dodání kabelu pro připojení laparoskopických elektrod (nástrojů) – minimálně 5 ks

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech výše uvedených přístrojů sestavy

- Izolační transformátor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Držák kamerové hlavy

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

Centrální management video záznamů

- Pro správu a archivaci videozáznámů s pacientskými daty pořízených z nahrávacího zařízení

- Samostatné HW řešení součástí dodávky

- Plně integrované do infrastruktury zadavatele s dodržením všech požadavků v souladu s nařízeními NKIB

  - LDAP

- Řízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy

- Licence pro připojení minimálně 3 záznamových zařízení (pokud je taková licence nutná)

- Streamování videa a obousměrně i zvuku mezi záznamovým zařízením a klientskou pracovní stanicí zadavatele

- Možnost integrace do NIS (včetně podpory HL7)

- Klientský přístup do systému, minimálně 1 plně vybavený klientský účet/přístup s plnou integrací do domény

  - Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, fulltextové vyhledávání minimálně dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovny, data a času vyšetření, místa vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu

  - Zadávání pacientských metadat zpětně, importu i export dat jednotně i hromadně

  - Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků

  - Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

### Rozšíření 3D laparoskopické sestavy Karl Storz (Nemocnice Chomutov, Gynekologicko-porodnické oddělení)

Popis:

Rozšíření stávající 3D laparoskopické sestavy výrobce Karl Storz o technické vybavení umožňující použití standardních 2D kamerových hlav a úzkopásmového režimu zobrazení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Rozšíření 3D laparo (Nemocnice Chomutov, Gynekologicko-porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Technické řešení umožňující používání standardních kamerových hlav pro snímání 2D obrazu v rozlišení FullHD:

- Vybavení napojitelné na stávající kamerovou jednotku s rozšířením obrazového řetězce o spektrální úzkopásmový režim zobrazení

- Připojitelnost 2D kamerové hlavy a zpracování Full HD obrazu v progresivním snímání

- Kamerová hlava tříčipové technologie se dvěma tlačítky, FullHD rozlišení obrazu s progresivním snímáním a podporou úzkopásmového spektrálního režimu zobrazení

- Optika, průměr 10 mm, úhel pohledu 30°

- Zdroj světla LED technologie s karuselem pro použití světlovodných kabelů různých výrobců

### Rozšíření 3D laparoskopické sestavy Aesculap (Nemocnice Chomutov, Centrální operační sály)

Popis:

Rozšíření stávající 3D laparoskopické sestavy výrobce Aesculap (B.Braun) o technické vybavení umožňující použití standardních 2D kamerových hlav

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Rozšíření 3D laparo (Nemocnice Chomutov, Centrální operační sály)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Technické řešení umožňující používání standardních kamerových hlav pro snímání 2D obrazu v rozlišení FullHD:

- Vybavení napojitelné na stávající videořetězec sestavy

- Připojitelnost 2D kamerové hlavy a zpracování Full HD obrazu v progresivním snímání

- Kamerová hlava se čtyřmi tlačítky, zoomovací objektiv, FullHD rozlišení obrazu s progresivním snímáním

- Optika, průměr 10 mm, úhel pohledu 30°