Ablační generátor včetně proplachové pumpy

Popis:

Sestava ablačního genetárotu včetně proplachové pumpy pro Kardiologickou kliniku Masarykovy  nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

Sestava ablačního genetároru (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Kardiologická klinika)

- 1 ks	Ablační RF generátor

- 1 ks	Proplachová pumpa

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ablační RF generátor

- Ablační radiofrekvenční generátor

- Propojení a komunikace se stávajícím elektrofyziologickým systémem CardioLab (výrobce GE Healthcare) a stávajícím 3D mapovacím systémem Carto 3 (výrobce Biosense Webster), součástí dodávky kabely potřebné pro zajištění propojení a komunikace

  - Podpora uživatelských modulárních funkcí systému Carto 3 – Visitag, Smarttouch, Surepoint

- Použití jednorázových i opakovaně použitelných indiferentních elektrod

- Snímání nezarušeného intrakardiálního EKG z distálního konce ablačního katetru v průběhu ablace

- Průchodnost stimulace na distální konec ablačního katetru přes zapojený RF generátor

- Výkon minimálně 100 W

- Nastavování času trvání ablace, teploty (35 až 75°C) a výkonu (0 až 100W) RF generátoru

- Teplotní provozní režim (uživatel volí teplotu a přístroj automaticky kontroluje dodávaný výkon)

- Výkonový provozní režim (uživatel volí dodávaný výkon a přístroj zobrazuje aktuální teplotu)

- Nastavování bezpečnostních limitních mezí pro jednotlivé ablační parametry (např. impedanční a teplotní meze a výkyvy)

- Real-time zobrazování impedance a teploty distálního konce oblačního katétru v průběhu ablace

- Real-time zobrazování uběhnutého času od započetí ablace, příp. dalších potřebných parametrů

- Výstup real-time zobrazovaných parametrů do EP přístroje (výše uvedené) pro aktuální zobrazování a záznam ablačních parametrů (čas, impedance, teplota, výkon) při ablaci

- Nastavitelná přednastavení parametrů RF generátoru pro různé druhy zákroků (maximální teplota, výkon)

- Nastavitelný používaný typ katétru (termistor, tepelný článek, chlazený hrot, bez snímání teploty na hrotu), je-li třeba

- Spouštění/terminace ablace jak od obsluhy RF generátoru, tak operatéra (pedál)

- Speciální pumpa pro proplachování chlazených katetrů je součástí dodávky, specifikace viz níže

- Komunikační propojení s pumpou pro chlazené katetry (start/stop proplachu při spuštění a vypnutí ablace, zapnutí proplachu nastavený čas před spuštěním RF ablace, zvýšení/snížení proplachu do katetru)

- Vzdálené ovládání všech funkcí RF generátoru (uživatel bude sedět mimo katetrizační sál) pomocí dálkového ovladače, kde je možné nastavit totožné ovládání jako na hlavním panelu přístroje

- Provoz na 230 V / 50Hz

- Příslušenství:

  - Nožní ovládací pedál

  - Propojovací kabel pro zajištění komunikace s dálkovým ovladačem

  - Propojovací kabely pro zajištění komunikace se stávajícím systémem Carto 3

  - Kabely pro připojení EKG

  - Propojovací kabel k proplachové pumpě

  - Uzemňovací kabel

Proplachová pumpa

- Pumpa pro chlazení ablačních katetrů v elektrofyziologii srdce

- Dva druhy nastavitelného proplachu:

  - Pomalý proplach – volitelné nastavení minimálně v rozsahu 1 - 5 ml/minutu (krok maximálně 1 ml/minutu)

  - Rychlý proplach – volitelné nastavení minimálně v rozsahu 6 - 30 ml/minutu (krok maximálně 2 ml/minutu)

- Ukazatel aktuální rychlosti průtoku pumpou

- Zvukový a vizuální alarm při:

  - Výskytu vzduchové bubliny v setu

  - Funkční chyby pumpy

- Snadné zavádění/vyjímání setu do/z pumpy

- Proplachové tlačítko pro vypuzení bublin po zavedení setu

- Snímač a indikátor bublin v hadicovém setu

- Automatické sledování zbývajícího objemu proplachu s upozorněním před vyčerpáním infúzního vaku

- Datové propojení s ablačním RF generátorem – při startu ablace se automaticky přepne rychlost proplachu z pomalého na rychlý a naopak

- Pumpa musí umožňovat spuštění proplachu před počátkem ablace

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Příslušenství:

  - 10 ks hadičkových setů – startovací sada

  - Uzemňovací kabel