Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Vrtačky

# Obsah:

1. část:	Akumulátorová vrtačka s pilou	2

2. část:	Akumulátorové vrtačky pro ortopedii	4

3. část:	Akumulátorové vrtačky pro chirurgii	6

4. část:	Mikrochirurgický vrtací systém	8

### Akumulátorová vrtačka s pilou

Popis:

Bateriově napájený modulární vrtací stroj s pilou pistolovitého tvaru pro vrtání, frézování a řezání velkých kostí.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Děčín, Chirurgie)

- 1 ks	Akumulátorová vrtačka – velká

- 1 ks	Akumulátorová pila

- 1 ks	Nabíjecí stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtačka

- Modulární stroj s výměnnými nástavci

- Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245 W

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 1 – 4 mm

  - 1 ks	Nástavec pro acetabulární a medulární frézy (někdy označován jako velký AO/ASIF nástavec pro frézování)

- 2 ks nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 18,5 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

- Komponenty vyrobeny z nerezových a snadno omyvatelných materiálů

Pila

- Řezací stroj sagitální pily (samostatná rukojeť)

- Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245 W

- Plynulá regulace otáček motoru dle rozsahu stisku spouště

- Nejvyšší rychlost oscilací minimálně 12000 kmitů/min.

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná ruční výměna pilového listu bez použití dalšího nástroje

- Nastavení úhlu rotace listu vůči hlavici stroje v rozsahu 360° s krokem minimálně 45°

- 2 ks nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 18,5 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Nabíjecí stanice

- Pro nabíjení baterie vrtačky i pily

- Funkce formátování baterií pro obnovení nejvyšší možné kapacity baterie

- Nabíjecí stanice pro nabíjení minimálně 4 baterií současně

Pozn.: Stanice nemusí být součástí, pokud nabíjecí stanice stávajících vrtacích systémů na pracovišti je kompatibilní s bateriemi nabízených vrtaček a splňuje výše uvedené požadavky.

Soupis stávajícího vybavení:

| Výrobce | Stroj (Vrtačka / Pila) | Nabíječka |
| --- | --- | --- |
| Aesculap | Acculan GA 671 | GA 677, pro 4 baterie |
| J&J Medical Devices DePuy Synthes | Trauma Recon System | UBC II, pro 4 baterie |
| De Soutter Medical | Orthodrive Lite MBQ-707 | BC-708, pro 1 baterii |

### Akumulátorové vrtačky pro ortopedii

Popis:

Bateriově napájený modulární vrtací stroj pistolovitého tvaru pro vrtání, frézování a řezání velkých kostí.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Teplice, Ortopedie)

- 3 ks	Akumulátorová vrtačka - velká

- 2 ks	Nabíjecí stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtačka

- Modulární stroj s výměnnými nástavci

- Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245 W

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 1 – 4 mm

  - 1 ks	Nástavec pro acetabulární a medulární frézy (někdy označován jako velký AO/ASIF nástavec pro frézování)

  - 1 ks	Nástavec sagitální pily

  - 1 ks	Nástavec reciproční pily

- 2 ks nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 18,5 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Nabíjecí stanice

- Nabíjecí stanice pro nabíjení minimálně 4 baterií současně

- Funkce formátování baterií pro obnovení nejvyšší možné kapacity baterie

### Akumulátorové vrtačky pro chirurgii

Popis:

Bateriově napájené modulární vrtací stroje pistolovitého tvaru pro vrtání, frézování a řezání velkých i malých kostí.

Seznam požadovaných položek:

Sestava  – 1 ks (Nemocnice Teplice, Chirurgie)

- 1 ks	Akumulátorová vrtačka – velká

- 1 ks	Akumulátorová vrtačka – malá

- 1 ks	Nabíjecí stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtačka - velká

- Modulární stroj s výměnnými nástavci

- Nejvyšší elektrický výkon minimálně 245 W

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Oscilační vrtání

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 1 – 4 mm

  - 1 ks	Nástavec pro acetabulární a medulární frézy (někdy označován jako velký AO/ASIF nástavec pro frézování)

  - 1 ks	Nástavec sagitální pily

  - 1 ks	Nástavec s úhlovou převodovkou - RTG transparentní

- 1 ks nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 18,5 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Vrtačka - malá

- Modulární stroj s výměnnými nástavci pro výkony na malých kostech

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec minirychloupínací vrtací pro střední rychlosti (tj. rozsah 3000 až 6000 otáček/min.)

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 0,6 – 2 mm

  - 1 ks	Nástavec reciproční pily

- 1 ks nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 16 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Nabíjecí stanice

- Pro nabíjení baterie velké i malé vrtačky

- Funkce formátování baterií pro obnovení nejvyšší možné kapacity baterie

- Pro nabíjení minimálně 4 baterií současně

Pozn.: Stanice nemusí být součástí, pokud nabíjecí stanice stávajících vrtacích systémů na pracovišti je kompatibilní s bateriemi nabízených vrtaček a splňuje výše uvedené požadavky.

Soupis stávajícího vybavení:

| Výrobce | Stroj (Vrtačka / Pila) | Nabíječka |
| --- | --- | --- |
| J&J Medical Devices DePuy Synthes | Power Drive | Battery Charger, pro 2 baterie |
| J&J Medical Devices DePuy Synthes | Trauma Recon System | UBC II, pro 4 baterie |
| J&J Medical Devices DePuy Synthes | Colibri | ----- |
| J&J Medical Devices DePuy Synthes | Colibri II | UBC II, pro 4 baterie |

### Mikrochirurgický vrtací systém

Popis:

Elektricky napájený vrtací systém s motorem tužkového tvaru pro vrtání, frézování a řezní malých kostních struktur a fragmentů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava  – 1 ks (Nemocnice Teplice, Chirurgie)

- 1 ks	Mikrochirurgický vrtací systém

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Mikrochirurgický vrtací systém

- Elektrická řídící jednotka pro regulaci otáček mikromotoru a připojení ovládacího pedálu

- Elektrická tužková pohonná jednotka (mikromotor) s přípojným kabelem

- Nejvyšší otáčky motoru minimálně 60 000 otáček/min.

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Nástavec ruční spouště na těle mikromotoru pro plynulé ovládání otáček

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec s tříčelisťovým sklíčidlem a klíčem pro vrtání

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání (přímý), upínání malých vrtáků velikosti od 1 mm

  - 1 ks	Nástavec minirychloupínací vrtací (přímý), rychlost mezi 1600 a 2300 otáček/min., upínání malých vrtáků velikosti od 1 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 0,6 – 1,6  mm

  - 1 ks	Nástavec sagitální pily

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je výrobce doporučuje

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu