Přístroj pro systémovou řízenou hypotermii

Popis:

Jedná se o přístroj určený k navození řízené mírné hypotermie pomocí zavedeného intravaskulárního katetru, který je spojen s externím přístrojem, jež umožňuje rychlé a kontrolované ochlazení na cílovou teplotu nemocného a následný postupný kontrolovaný ohřev na normotermii s automatickým udržováním nastavené teploty.

Přístroj je určený pro anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Most, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přístroj pro systémovou řízenou hypotermii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj pro systémovou řízenou hypotermii a normotermii pacienta

- Řízení tělesné teploty pacienta pomocí intravaskulárně zavedeného katetru

- Zavedení katetru do krevního řečiště přístupem femorálně, jugulárně a subklaviálně

- Katetry umožňující vstup i pro medikamenty

- Musí umožnit použití různých druhů katetrů pro různé rychlosti chlazení/ohřevu pacienta

- Musí umožnit nastavení cílové teploty pacienta v rozmezí 31 – 38 °C

- Přesnost regulace teploty minimálně 0,1 °C

- Chladicí kapalina nesmí být v kontaktu s krví pacienta

- Zaznamenávání průběhu chlazení/ohřevu pacienta do vnitřní paměti přístroje s možností uložení zaznamenaných dat do PC

- Přístroj s barevným LCD displejem, obrazovka musí být horizontálně i vertikálně pohyblivá

- Ovládání v českém jazyce, nebo anglickém jazyce

- Optické i zvukové alarmy při překročení přednastavených hodnot

- Přístroj musí být vybaven pojezdovými kolečky, musí být umožněno zabrzdění přístroje

- Hmotnost přístroje maximálně 53 kg

- Provoz na 230 V/ 50 Hz

- Součástí dodávky musí být spotřební materiál (sada pro připojení katetru a katetr se 4 chladicími elementy) pro vykonání 3 hypotermií