# Technická specifikace

Plynový chromatograf

Popis:

Plynový chromatograf pro oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.

Požadované minimální technické požadavky:

- plynový chromatograf osazený Split/Splitless inletem a FID detektorem pro analýzu alkoholů v krvi

- pec plynového chromatografu

  - musí umožňovat nastavení minimálně 20 teplotních ramp

  - s nastavením teploty pece minimálně na 425°C

  - maximální rychlost ohřevu minimálně 75°C/min

- Inlet plynového chromatografu

  - Split/Splitless inlet

  - Split/Splitless inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

  - nastavení tlaku v rozmezí 0 – 100 psi, v krocích o 0,01 psi

  - výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí

  - nastavení teploty v inletu minimálně na 400°C

- detektor plynového chromatografu

  - plamenově ionizační detektor (FID)

  - FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

  - široký lineární rozsah detekce, a to minimálně 107

  - citlivost detekce <3 pg C/s (tridekan)

  - nastavení teploty v detektoru minimálně na 425 °C

  - rychlost sběru dat minimálně 500 Hz

- PC a software pro ovládání plynového chromatografu

  - součástí dodávky musí být PC (PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš) a software pro ovládání plynového chromatografu, nastavení GC metod a vyhodnocení výsledků

  - Musí umožňovat splnění podmínek pro vstup do domény zadavatele

    - operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM  - součástí dodávky

    - Microsoft Office 2019 Professional Plus EN OLP NL* - součástí dodávky

    - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

    - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

    - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

    - na PC k zařízení bude zadavatelem nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

  - funkce, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu, a to například po zkrácení kolony nebo přenosu metody z jiného plynového chromatografu

  - vzdálená správa systému techniky dodavatele

- Musí umožňovat budoucí rozšíření plynového chromatografu – autosampler pro headspace extrakci

  - plynový chromatograf musí být možné osadit autosamplerem pro headspace extrakci

  - headspace autosampler musí být od stejného výrobce, jako je nabízený plynový chromatograf

  - headspace autosampler musí využívat ventil a smyčku

  - headspace autosampler musí mít kapacitu minimálně 111 vialek

*Licence MS Office 2019 Professional Plus musí být pro zadavatele pořízena z multilicenčního prodejního kanálu tak, aby licence zadavateli poskytla potřebná užívací práva.

Dodavatel zajistí veškeré procesy, potřebné k dodávce licence v rámci stávající smlouvy MPSA, uzavřené mezi zadavatelem a společností Microsoft Corporation nebo k uzavření nové multilicenční smlouvy mezi zadavatelem a společností Microsoft Corporation, včetně předložení příslušných smluvních dokumentů k podpisu zadavateli (vyžaduje-li to daná multilicenční smlouva). Dodavatel je povinen postupovat v souladu s pravidly společnosti Microsoft Corporation. Bližší informace (číslo aktuální MPSA smlouvy, zaměstnanec pověřený správou nové smlouvy apod.) budou sděleny vybranému dodavateli.