Technická specifikace

Urodynamické přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.

Umístění:

- 1 ks Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Chomutov, o. z.

- 1 ks Urologické oddělení, Nemocnice Teplice, o. z.

Požadované minimální technické požadavky:

- Multikanálový urodynamický systém

- Musí umožnit:

  - Cystometrii

  - Profilometrii

  - Uroflowmetrii (UFM) min. 1 kanálovou

  - 4 kanálové měření tlaku

  - Tlakově průtoková (PQ) studie

  - Plnicí/mikční cystomerii

  - Leak Point Pressure

  - Hodnocení bodů úniku (Valsalva, Abdominal, Bladder Leak Point Messure)

  - Automatická analýza (výpočty, diagramy)

- Tisk protokolů – tiskárna součástí nabídky

- Uchovávání a vyhodnocování výsledků

- Požadované rozsahy a přesnost:

  - Urodynamika (cystometrie a profilometrie)

    - objem v rozsahu min. 0 – 1 000 ml s přesností ± 5%

    - průtok v rozsahu min. 1 – 100 ml/minutu s přesností ± 5%

  - Tlak

    - -50 – 200 cm H2O s přesností ± 5%

  - Uroflowmetrie

    - Průtok v rozsahu min. 0 – 50 ml/s s přesností ± 5%

    - Objem v rozsahu min. 0 – 900 ml s přesností ± 5%

- Příslušenství

  - Mobilní stojan

  - PC nebo notebook včetně příslušenství (tiskárna, monitor, klávesnice, myš atd.)

    - operační systém Microsoft Windows 10 Pro CZ OEM

    - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

    - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

    - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

    - na zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s. – je nutno pro přípravu vstupu do domény KZ dodat PC min. 5 dní před řádnou instalací systému

  - Automatické zálohování dat na externí paměť (externí disk součástí nabídky s kapacitou min. 750 GB)

  - Urodynamický aplikační SW (vč. licence) pro operační systém MS Windows

  - Základní řídicí a měřicí jednotka

  - Měřící snímače tlaku a objemu

  - Přesná infuzní pumpa

  - Vážicí jednotka infuze

  - Profilometrický modul

  - Mikční stojan s židlí pro UFM mužů i žen

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu