Ventilátory

Popis:

Ventilátory pro Neurologické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory pro invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci dospělých pacientů.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Ventilátor pro dospělé pacienty

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ventilátor pro dospělé pacienty

- Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých pacientů

- Pojízdný stojan ventilátoru (pojízdný ventilátor) s držákem a ramenem pro uchycení pacientského okruhu

- Připojení na centrální rozvod O2

- Nezávislost na centrálním rozvodu tlakového vzduchu a kyslíku (např. kompresor, turbína apod.)

- Záložní bateriový provoz s kapacitou baterie minimálně na 2 hodiny provozu

- Jednoduché ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky nebo s možností kombinace s ovládacími knoflíky, otočným ovladačem apod.

- Kompletní ovládání v českém jazyce

- Datové výstupy (zejména pro informační systém, přivolání sestry apod.), VGA, USB

- Nebulizátor pro účinné podání inhalačního léku pacientovi (princip ultrazvukový nebo s micropumpou integrovaný nebo jako součást dodávky)

- Aktivní tepelný zvlhčovač

- Měření EtCO2 vč. příslušenství nutného pro měření - integrované nebo samostatně jako součást dodávky

- Obrazovka minimálně 10“ se zobrazením nastavených ventilačních parametrů, pacientských parametrů a grafickou interpretací současně

- Multiparametrové zobrazení ventilace, minimálně 10 parametrů současně s grafickou interpretací a zobrazením minimálně 3 křivek v reálném čase, kursor k provedení analýzy jednotlivých částí inspirační a expirační fáze dechu, řízených dechů od dechů iniciovaných

- Minimálně sledované parametry:

  - Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený i spontánní)

  - MV

  - PEEP

  - Špičkový tlak, střední tlak

  - I:E

  - dechová frekvence

  - FiO2

- Měření plicní mechaniky, spirometrické smyčky v reálném čase s analýzou smyček, kursor k provedení analýzy jednotlivých částí smyček

- Sledování grafických i tabulkových trendů

- Akustické a optické alarmy, alarmová hlášení pro horní i dolní meze alarmových nastavení ventilačních parametrů

- Technické alarmy a chybová hlášení

- Minimálně základní technické parametry

  - PEEP do minimálně 30 cm H20

  - Dechový objem Vt v rozmezí minimálně 50 – 1600 ml

  - Rozsah nastavení FiO2 21-100%

  - Dechová frekvence v rozmezí minimálně 4 - 60/min.

- VCV (objemově řízená) i PCV (tlakově řízená) ventilace ve všech režimech A/C, SIMV

- protektivní adaptivní typy ventilace např.: APRV, BiPAP, BiPhasic (vetilace na 2 tlakových úrovních), PRVC, PCV-VG a pod.

- Neinvazivní ventilace NIV ve všech dostupných režimech (SIMV, CPAP, PPS) s kompenzací netěsností a úniků

- Zálohová apnea ventilace VCV, PCV

- Inspirační a expirační průtokový flow trigger s možností nastavení u všech typů adekvátních ventilací

- Příslušenství nezbytné k uvedení do provozu pro každý přístroj:

  - 1ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku -  délka minimálně 4 metry

  - 1ks 	Držák dýchacího okruhu

  - 2ks 	Pacientský okruh pro dospělého pacienta – resterilizovatelný

  - 2ks 	Expirační ventil s membránou