Ultrazvukový přístroj pro oddělení Emergency

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Ultrazvukový přístroj pro všeobecnou ultrazvukovou diagnostiku. Přístroj mobilní s bateriovým provozem pro vyšetření i snadný převoz mezi jednotlivými ambulancemi. Přístroj se stand-by módem pro rychlý start systému v případech urgentního použití.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Masarykova nemocnice UL, Emergency)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Plně digitální mobilní přístroj

- Hmotnost maximálně 96 kg (hodnotící kritérium hmotnost přístroje– uvést hmotnost)

- Plochý monitor s úhlopříčkou alespoň 21,5“ s rozlišením minimálně FullHD (tj. minimálně 1920x1080), výškově nastavitelný, otočný, sklopný, upevněný na stavitelném rameni

- Dotyková obrazovka o úhlopříčce minimálně 10“ pro ovládání přístroje a měření

- Ovládací panel musí být stranově i výškově stavitelný – rozsah této ergonomie musí být vhodný pro vyšetření prováděné lékařem ve stoje i vsedě

- Ovládací panel musí být výškově nastavitelný v rozsahu minimálně 17 cm (hodnotící kritérium – rozsah výšky zdvihu ovládacího panelu v cm – uvést rozsah)

- Nejvyšší pozice ovládacího panelu musí být minimálně 99 cm a nejnižší pozice ovládacího panelu musí být minimálně 64 cm

- Mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu

- Digitální TGC ovladače (nikoliv mechanické) ovládané z dotykové obrazovky a uložení jejich nastavení pro každý preset

- Ovládání pomocí trackballu

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 18 MHz

- Umožňující připojení a používání ultrazvukových sond typu single-crystal

- Obrazová frekvence musí být minimálně 800 obrázků/sekundu

- Dynamika systému minimálně 220 dB

- Připojení minimálně 4 zobrazujících sond

- Elektronické přepínání sond

- Držáky na sondy na obou stranách ovládacího panelu

- Držáky pro minimálně 4 sondy a ultrazvukový gel

- Minimálně 4 tlačítek s funkcí volně programovatelnou uživatelem

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 500 GB

- Archivace na USB, PACS (LAN i WiFi)

- LAN komunikace minimálně 1Gbs

- Bezdrátová komunikace se sítí PACS (integrovaná WiFi) – nikoliv zajištěná externím zařízením

- Minimálně 2x USB port na ovládacím panelu

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Integrovaná digitální černobílá tiskárna s ovládáním z klávesnice

- Standby mód pro rychlý start přístroje – do maximálně 30 sekund, start z úplného vypnutí do maximálně 70 sekund

- Bateriový provoz na dobu minimálně 30 minut i pro běžné vyšetření

- EKG modul včetně příslušenství pro jeho používání na pacienta

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Požadovaná zobrazení:

- Duplexní i triplexní zobrazení v reálné čase

- B-mód s fundamentálním i harmonickým zobrazením

- M-mód, anatomický M-mód

- PW – pulzní doppler

- CW – kontinuální doppler

- Barevné dopplerovské mapování rychlosti i energie (CFM i power Doppler)

- PW tkáňový doppler

- Duální dynamická zobrazení (živý B mód i barevný doppler)

- Zobrazení 2D módu a dopplerovského zobrazení na monitoru vedle sebe i nad sebou

- Kompaundní zobrazení se stavitelným stupněm kompoundingu (ne jen on/off) na lineární i konvexní sondě

- Kompaundní zobrazení musí být aktivní také při barevném dopplerovském módu

- Trapeizodní zobrazení na lineárních sondách

- Software pro redukci obrazových shluků (speckle reduction) v několika krocích (ne jen on/off)

- Automatická optimalizace B obrazu i Dooplerského zobrazení jedním tlačítkem

- Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků

- Možnost budoucího rozšíření o panoramatické zobrazení v délce alespoň 50 cm – nutné doložit v době veřejné zakázky (technickým materiálem nebo datasheetem)

- Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D zobrazení – nutné doložit v době veřejné zakázky (minimálně seznam ultrazvukových sond)

- Možnost budoucího rozšíření o elastografické vyšetření včetně analýz

- Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s použitím kontrastní látky

- Možnost budoucího rozšíření o zobrazení velmi pomalých toků v krevním řečišti

Zpracování obrazu a diagnostické metody

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologii a obecnou radiologii

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

- HD zoom

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu, průměru a úhlů

- SW nástroje pro měření a kalkulaci v cévním vyšetření,  obecné radiologii a kardiologii

- Software pro zvýraznění jehly součástí nabídky

- Funkce Cine Lope

- Možnost budoucího rozšíření o SW pro zátěžovou echokardiografii

- Možnost budoucího rozšíření o SW pro automatizované měření IMT

- Možnost budoucího připojení TEE sondy (doložení kompatibilní TEE sondy v době veřejné zakázky)

Parametry sond

- Všechny požadované sondy musí být typu single-crystal nebo s adekvátní technologií zvyšující axiální i laterální rozlišení

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1-6 MHz pro abdominální vyšetření

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 9 MHz, s footprintem maximálně 45 mm

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 14 MHz, s footprintem minimálně 50 mm

- Kardiologická sektorová TTE sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz

Další a zvláštní požadavky:

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.