- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 26 VZ

Část VZ č. 26 – Polohovací JIP lůžka kompletně přístrojově vybavená                                                   (lůžko, monitor do centrály, ventilátor)

## Popis současného stavu:

JIP lůžka s antidekubitní matrací

V současné době pracoviště Oddělení intenzivní medicíny – centrální JIP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 6 ks lůžek pro intenzivní péči převážně určených pro traumatologické pacienty (výrobce Hill-Rom – rok pořízení 2003 a výrobce Linet – rok pořízení 2009). Vzhledem k vysoce specializované poskytované zdravotní péči v regionu Ústeckého kraje zajišťují tato lůžka resuscitační péči po operacích provedených na centrálních operačních sálech včetně závažných úrazových stavů řešených v rámci Úrazového centra.

Pacientské monitory

V současné době pracoviště Oddělení intenzivní medicíny – centrální JIP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 6ks pacientských monitorů vitálních funkcí (výrobce GE Healthcare – rok pořízení 2003) převážně určených pro traumatologické pacienty. Tyto monitory slouží pro zajištění intenzivní péče o pacienty se závažnými úrazovými i neúrazovými stavy hospitalizované v rámci Úrazového centra na centrální JIP, včetně pacientů po operačních výkonech.

Ventilátory

V současné době pracoviště Oddělení intenzivní medicíny – centrální JIP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 6 ks ventilátorů pro umělou plicní ventilaci (výrobce Infrasonics – rok pořízení 1996, výrobce Bird Products Corporation – rok pořízení 1999, výrobce Dräger – rok pořízení 2000, výrobce Viasys – rok pořízení 2006) převážně určených pro traumatologické pacienty. Tyto ventilátory slouží pro zajištění umělé plicní ventilace u pacientů se závažnými úrazy včetně úrazů mozku a u pacientů po komplikovaných operacích pro úrazové i neúrazové stavy.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

JIP lůžka s antidekubitní matrací

Počet pacientů na těchto 6 ks lůžek je cca 525/rok, z toho na jednom lůžku průměrně 22 pacientů za rok. Vzhledem k roku výroby jsou lůžka od výrobce Hill-Rom (2003) na hranici životnosti, za končící garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let) a vykazují zvýšenou poruchovost. Pro zachování provozu a dostupnosti péče o úrazové pacienty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, včetně její bezpečnosti, vyžadují tato lůžka obnovu. Požadujeme tedy dotaci na obměnu 6 ks nových resuscitačních lůžek včetně antidekubitních matrací.

Pacientské monitory

Počet pacientů na těchto 6 monitorech je cca 525 /rok, z toho na jednom monitoru cca 22 pacientů za rok. Vzhledem k roku výroby (2003) jsou tyto monitory na hranici životnosti, vykazují zvýšenou poruchovost a jsou i za garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let). Pro zachování provozu a dostupnosti péče o úrazové pacienty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, včetně její bezpečnosti, vyžadují pacientské monitory vitálních funkcí postupnou obnovu. Požadujeme tedy dotaci na obměnu 2 ks nových pacientských monitorů vitálních funkcí.

Ventilátory

Počet pacientů na těchto 6 ventilátorech je cca 210 /rok, z toho na jednom ventilátoru průměrně 35 /rok. Vzhledem k roku výroby jsou nejen technologicky zastaralých, ale zejména na samé hranici životnosti a daleko za končící garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let). Pro zachování provozu a dostupnosti péče o pacienty se závažnými úrazovými i neúrazovými stavy včetně její bezpečnosti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vyžadují tyto ventilátory urgentní obnovu. Požadujeme tedy dotaci na obměnu 6 ks nových ventilátorů pro umělou plicní ventilaci.

Medicínský účel:

JIP lůžka s antidekubitní matrací

Plně elektricky polohovatelná lůžka pro intenzivní péči o dospělé pacienty včetně antidekubitních matrací s možností provozu na záložní baterii.

Pacientské monitory

Pacientský monitor vitálních funkcí pro intenzivní péči o dospělé pacienty v život ohrožujících stavech s možností připojení externích zařízení. Monitor je určen pro měření EKG, teploty, pulzní oxymetrie, krevního tlaku invazivní a neinvazivní cestou, kapnometrie a EEG.

Ventilátory

Automatický ventilátor pro umělou plicní ventilaci pacientů v život ohrožujících stavech. Ventilátor je určen pro širokou nabídku ventilačních režimů jako CMV, SIMV, PCV a další, zároveň umožňuje monitoraci důležitých dechových parametrů jako objem, průtok nebo tlak v dýchacích cestách.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 6ks resuscitačních lůžek s antidekubitní matrací, dodávka 2ks monitorů vitálních funkcí s příslušenstvím kompatibilní se stávající centrální monitorovací stanicí a dodávka 6ks ventilátorů s příslušenstvím pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení intenzivní medicíny, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Lůžko:

- lůžko pro intenzivní péči se čtyřdílnou ložnou plochou přibližně 200 x 85 cm, velmi stabilní nejlépe sloupový a jednoduše čistitelný podvozek

- postranice dělené s integrovanými ovladači (minimálně ovládání zádové a nožní části dále pak výšky) na vnitřní i venkovní straně postranic v hlavové části, postranice se zajištěním bezpečnosti proti první chybě

- vysoké postranice minim. 40 cm pro bezpečnou ochranu pacienta (s minimální mezerou do 12cm)

- předprogramované důležité polohy (resuscitační poloha, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, opačná Trendelenburgova poloha) nejlépe jednotlačítkové ovládání

- nožní ovladače lůžka (ovládání výšky event. + 1 předprogramovaná libovolná poloha)

- zdvih lůžka elektromotorem nejnižší poloha musí být pod 55 cm (nižší je lepší) a nejvyšší poloha musí být vyšší než 70 cm (vyšší je lepší)

- polohování ložné plochy pomocí elektromotoru

- zálohová baterie nejlépe s vlastní autodiagnostikou kapacity životnosti

- možnost náklonu do Trendelenburgovy minimálně 12° a Antitrendelenburgovy minimálně 12° polohy pomocí elektromotoru

- možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- odnímatelná čela

- hlavové čelo pevné tzn., při náklonu lůžka do TR polohy zůstává hlavové čelo ve stabilní poloze bez náklonu

- možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy

- integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm

- kolečka o průměru minimálně 150mm s centrálním ovládáním brzd

- držáky na drobné příslušenství

- držáky na infuzní stojan, hrazdu

- ochranné prvky v rozích lůžka

- ložná plocha nejlépe z odnímatelných dílů

- konstrukce lůžka umožňující volný pohyb Rtg přístroje po celé délce lůžka

- nosnost lůžka nejméně 230 kg

- integrovaný nezávislý vážící systém - vážení pacienta

- signalizace opuštění lůžka pacientem

- polička (stolek) na dokumentaci nebo nástroje a obvazový materiál umístěný u nohou pacienta

Pasivní antidekubitní matrace:

- matrace pro střední až těžší stupně dekubitu (II – IV)

- rozměry matrace dle lůžka

- potah vyrobený z materiálu paropropustného, nepropustného pro vodu a tekutiny, oboustranně elastický, pratelný

- potah musí být opatřen zipem ze všech čtyř stran matrace - a tento musí být krytý proti vniknutí tekutin do jádra matrace

Ventilátory (6ks):

- ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory či alternativní systém regulace

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- kompenzace odporu endotracheální rourky

- monitorování parametrů na kanyle nebo z ventilátoru (možnost volby)

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- objem: jednotlivý a minutový objem

- tlak: PEEP/CPAP, peak, mean

- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

- průtok: inspirační a expirační špička

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření

- kapnometrie

- autopeep

- akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- přehledná, barevná obrazovka

- jednoduché intuitivní ovládání

- 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné, digit. pole, dělené zobrazení

- automatická detekce pacienta ADP

- připojení na rozvod medicinálních plynů

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 30min)

- pojízdný podvozek pro přístroj, odnímatelná část ventilátoru

- vestavěná nebulizace min.8ml pro podávání léků

- tepelný zvlhčovač

- procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, odvykací režim STB, index mělkého dýchání RSBI,

Monitory vitálních funkcí (2ks):

- modulární monitor vitálních funkcí, barevný displej min. 10"

- 3 – 5-ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základních arytmií V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie, atd.

- možnost rozšíření na 12 svodové EKG s interpretací, plnými arytmiemi a zobrazením ST úseku

- respirace

- minimálně 2 teploty

- pulzní oxymetrie

- měření NIBP

- měření 2 IBP na každém monitoru, možnost rozšíření až na 4 x IBP

- měření kapnometrie EtCO2 s možností volby mainstream vč. snímače, sidestream

- modul 4 kanál EEG vč. příslušenství

- možnost připojení externích zařízení

- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně

- možnost připojení externího displeje

- paměť minimálně 24 hodin s 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabelárními trendy

- výstup pro bezdrátové připojení do monitorovací sítě

- možnost transportního provozu až 8 hodin na 2 bat.

- možnost upevnění monitoru na horizontální i vertikální tyč

- pracovní prostředí v českém jazyce

- minimálně 3 předdefinovatelné režimy monitoru po zapnutí

- jednotný SW a jednotné uživatelské rozhraní

- moduly (funkce) lze odblokovat heslem

- jednoduché intuitivní ovládání

- kompatibilita se současnou centrální monitorovací stanicí - musí být kompatibilní s centrálou Marquete Hellige  (GE Healthcare)

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců