# Příloha č. 3  - Technická specifikace

Mozkový kortikální stimulátor slouží při neurochirurgických otevřených operacích k mapování anatomických struktur mozku, které jsou často vlivem nádorových onemocnění morfologicky odlišné nebo jinak uspořádané. Mozkový kortikální stimulátor je určen pro Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

## Obecné požadavky:

- 1 ks mozkového kortikálního stimulátoru s příslušenstvím (viz specifikace níže)

- Mozkový kortikální stimulátor musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů

## Minimální technické požadavky:

Monitor   1 ks

- Přenosný monitor s osmikanálovým systémem pro přímou kortikální stimulaci a mapování anatomických struktur kortexu pacienta

- Dva integrované stimulační kanály, reproduktor a integrovanou čtečku čárových kódů

- Maximální hmotnost 7,5 kg

- Kontinuální měření impedance jako kontrola kontaktu s tkání

- Možnost integrování dalších modalit pro další typy chirurgických operací (EMG modul pro hlasivky, ORL modul pro n. facialis, vaskulární modul pro somatosenzorické evokované potenciály, spinální modul pro pedikulární stimulaci s 8 EMG kanály, modul pro pánevní intraoperativní neuromonitoring s externím a interním monitoringem svěrače a monitoringem tlaku v močovém měchýři, kortikální modul pro přímé a bifázické kortikální stimulace)

- Jednoznačné a jasné zobrazení signálů na displeji

- Vizuální a akustická reprezentace změn v signálové amplitudě a latenci

- Zobrazení minimálně 3 jednotlivých signálů v čase pod sebou na displeji

- Akustické upozornění amplitudy a latence na EMG odpověď

- Automatické zpracování signálů:

  - detekce svalové odpovědi pomocí individuálního zvuku závisejícího na daném kanále

  - detekce spontánní svalové aktivity v EMG signále

  - automatická selekce kanálů (operace na hlasivkách) – výběr nejlepšího signálu z různých EMG signálů, které jsou nahrávány

- Interní paměť pro databázi pacientů a data z proběhlých operací

- Načtení dat pomocí čtečky čárových kódů

- Nožní spínač

- Možnost tisku pacientských dat, dat z proběhlé operace, grafů trendů signálů

Stimulátor    2 ks

- Přerušované a kontinuální stimulace

- Bipolární stimulace s vysokou selektivitou pro rozlišení větví nervu

- Monopolární stimulace s vysokou senzitivitou pro mapování nervů

- Stimulace regulovaným proudem

- Maximální stimulace nejméně 25 mA v případě, že není možná žádná přímá nervová stimulace

- Maximální výstupní napětí nejméně 100 V pro spolehlivou stimulaci (i pro vysokou impedanci tkáně)

- Možnost individuálně nastavit frekvenci, krok 1 Hz

- Bifázická stimulace pro kortikální a subkortikální stimulaci

- Tzv. train stimulation pro kortikální aplikace

Software pro kortikální stimulaci a mapování    1 ks

- Software pro kortikální stimulaci a mapování neurologických struktur při neurochirurgických operacích

- Minimálně verze 4.0

EMG adaptér    1 ks

- EMG adaptér pro barevně rozlišené příslušenství

- Kabel dlouhý minimálně 5 m

Mute senzor   1 ks

- Přípojný kabel o minimální délce 4 m

Spotřební materiál a příslušenství, které požadujeme dodat v rámci dodávky přístroje:

- Subdermální jehlové jednorázové elektrody, 15/2000 nerez	1 balení (10 ks)

- Subdermální jehlové jednorázové elektrody, 20/1500 nerez	1 balení (10 ks)

- Vidličková sonda přímá, 45 mm, kuličková špička			1 balení (10 ks)

- Monopolární sací sonda, 120 mm, pro dynamické mapování	1 balení (5 ks)

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.