- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 13 VZ

Část VZ č. 13 – Odsávačka

## Popis současného stavu:

V současné době je na oddělení centrálních operačních sálů k dispozici 12 odsávaček z toho ale polovina (6ks) je starších 15let, což je za dobou servisní garance – ta činí 10let. Pro operace, které se na operačních sálech provádějí, je výkon těchto starých odsávaček nedostačující a pro zajištění plného chodu zejména traumatologických sálů je nutná obměna odsávaček.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Pro současné nároky při operacích na odsávání, jsou staré odsávačky nevhodné s nedostatečným sacím výkonem a při každodenním provozu značně poruchové. Pro zajištění plného chodu na všech operačních sálech je nutná obměna starých kusů odsávaček za nové s vyšším sacím výkonem. Počet pacientů, u kterých se tyto přístroje použijí, je cca 7600/rok.

Medicínský účel:

Odsávačka pro použití při operacích na traumatologických operačních sálech se sacím výkonem min. 50l/min.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 5ks odsávaček s vysokým sacím výkonem pro traumatologické operace pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v posledním znění).

Součástí plnění je dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,

- protokolární instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

- 5ks chirurgická odsávačka s vozíkem pro všechny chirurgické obory

- pojízdná na zabrzditelných kolečkách

- nastavitelný podtlak

- manometr pro snadnou orientaci nastavení podtlaku

- dosažitelný podtlak min. 0,9 bar

- sací výkon min. 50 l/min

- držáky na eurolištu pro každou láhev (celkem 14ks)

- 10ks láhví o objemu cca. 2000ml

- 4ks láhví o objemu cca. 4000ml pro artroskopické operace

  - autoklávovatelná, omyvatelná, nereznoucí materiál

  - s víčkem

  - pojistný ventil

  - konická spojka cca. 6 – 10 mm

- láhve kompatibilní se současně používaným spotřebním materiálem (jednorázové vaky s filtrem) o objemu 2 litry

- hlučnost max. 52 dB

- pojistná nádoba proti přesátí či jiný ochranný mechanismus

- snadné ovládání a manipulovatelnost

- váha max. 21 kg

- provoz na 230 V, 50 Hz

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců