- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 3 VZ

Část VZ č. 3 – Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací

## Popis současného stavu:

V současné době pracoviště Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem disponuje 2 skiagrafickými rtg přístroji s přímou digitalizací (Axiom Aristos Siemens FD1, FD2, rok výroby 2002), které zajišťují 24 h nepřetržitý hospitalizační i ambulantní provoz. Vzhledem k vysoce specializované poskytované zdravotní péči (v MNUL je 5 klinik) zajišťují tak tyto přístroje v rozsáhlém počtu všechna obecně radiologická vyšetření včetně traumatologických, a to včetně vyšetření dětských pacientů a novorozenců.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Počet vyšetření na těchto dvou přístrojích je cca …80 000…/rok,

Vzhledem k roku výroby jsou tyto přístroje na hranici životnosti a za garancí servisní podpory (garance servisní podpory je 10 let), vyžadují tedy pro zachování provozu a dostupnosti péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem obnovu.

Medicínský účel:

2 univerzální přímo digitální RTG skiagrafické přístroje se stropním závěsem, s plochými detektory s nepřímou konverzí obrazu, kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu, s maximálním rozsahem pohybu, určené pro běžné radiodiagnostické výkony v rozsahu od hlavy po dolní končetiny v náročném provozu cca 150 pacientů denně.

Popis a stanovení účelu použití:

Dodávka 2 ks digitálního RTG skiagrafického systému pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem oddělení Radiodiagnostické, včetně záložního zdroje, úpravy pracoviště určeného pro provoz tohoto přístroje (včetně technologického projektu, součástí nabídky musí být orientační nákres umístění přístroje), zahrnující prostředky nutné pro instalaci systému (el. rozvaděč, kabelové kanály, kotvící prvky, příp. vzduchotechnika, klimatizace atd.), instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle § 28 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, z. č.18/1997 Sb., Atomový zákon a vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. v   posledním znění ).

Tento digitální skiagrafický systém musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytovat skiagrafické snímky vysoké kvality v digitální podobě. Systém musí obsahovat pevný elevační stůl, digitální detektory zachycující rtg snímky v digitální formě pro celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící na stole), systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže i vestoje, volný přístup ze všech stran, umožnit prohlížení snímků v ovladovně, jejich základní úpravu a musí umět generovat DICOM protokol včetně informací o dávce (kerma, plošný kermový součin). Musí být tedy vybaven měřící komůrkou a zařízením, či provádět a ukládat dávkové výpočty které dokumentují radiační zátěž nemocného v souladu s platnou legislativou. Přístroj musí být vybaven efektivním systémem pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (automatické clonění, dodatečná filtrace apod.).

Součástí plnění je montáž, uvedení dodaných zařízení do provozu, provedení všech zkoušek a měření, instruktáž obsluhy, záruční servis. Dále zpracování technologického projektu, provedení stavebních úprav pro instalaci rtg systému a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení systému a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek a příslušných technologií.

Dále:

- zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených), připojení na stávající rozvody vody, odpadu, elektřiny (vč. veškerého potřebného materiálu), příp. stavební úpravy s tím spojené, náklady spojené s uvedením trasy do původního stavu,

- součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu (zpracování technologického projektu, provedení stavebních úprav pro instalaci rtg systému a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek a příslušných technologií),

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,

- dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění,

- protokolární  instruktáž dle klasifikační třídy zdravotnického prostředku obsluhy a pověřeného technického pracovníka odboru biomedicínského inženýrství dle § 22 zákona č. 123/200 Sb., o zdravotnických prostředcích,

- poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování periodických bezpečnostně-technických kontrol, revizí elektro, ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona 123/2000 Sb. a zákona 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,

- likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Minimální technické požadavky:

Digitální RTG skiagrafický přístroj s detektory s nepřímou konverzí obrazu, s rychlou akvizicí rtg snímků, minim. potřebou chlazení mezi výkony (cca 150 pacientů v denním provozu)

Stropní závěs:

- podélně pojízdný stropní závěs zářiče

- motorizované pohyby

- rozsah vertikálního pohybu zářiče cca 160 cm

- automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče

- display na stropním závěsu - zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID

- ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny

RTG generátor a RTG zářič:

- vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 65 kW

- rozsah napětí - cca 40 - 150 kVp

- rozsah proudu - cca 10 - 800 mA

- RTG zářič  s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu

- tepelná kapacita RTG zářiče min. 1500 kHU

- měření a zobrazení celkové plošné dávky na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, její export do PACS zadavatele

- RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným zaměřovačem

- optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně:

Detektor:

- digitální ploché detektory (jeden přenosný pro snímkování pacientů na lůžku) s nepřímou konverzí obrazu: 1detektor ve stole, 1detektor na pohyblivém stativu (vertigraf), 1 detektor přenosný (či vyjmutelný za stolu - mobilní)

- velikost cca. 41 x 41 cm

- co největší aktivní plocha detektoru, minim.  1681 cm2

- velikost obrazového bodu max 200 µm

Vertigraf:

- elektromagnetické brzdy

- držáky pro pacienta

- expoziční automatika AEC

- naklápění detektoru min. v rozmezí od cca -20º do +90º

- nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max.. 45 cm

- největší vzdálenost středu detektoru od podlahy min.170 cm

- automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče

Vyšetřovací stůl, výškově nastavitelný s plovoucí deskou:

- s motorizovaným pohybem

- nosnost stolu min. 200 kg

- plovoucí deska ve 4 směrech

Akviziční konzola:

- ovládací konsole zařízení s ovládáním všech funkcí obrazového systému

- systémový stůl pro umístění monitoru a ovládací konsole

- 1 x LCD monitor min 19“, rozlišení min. 1280 x 1024

- volba typu vyšetření z ovládací konsole systému, operační paměť RAM min. 2GB

- úložný prostor na HDD

- postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, plošná dávka (vstupní povrchová kerma) v mGycm2, event. zobrazení dávky (dopadové kermy) v mGy

- pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)

- systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta

- záznam snímků na CD nebo DVD

- zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS (PACS) prostřednictvím DICOM

- možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, anatomické předvolby včetně dětských protokolů, rozlišení hubený a silný pacient

- náhled snímku na monitoru do max. 6 s

- dostupnost plně zpracovaného snímku cca do max. 10 s

Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

- DICOM Verification service

- Storage of DICOM objects on a remote DICOM system

- Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

- Querying for data on a remote DICOM system

- Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system

- Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

Další příslušenství:

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby

Zvláštní technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní.

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS.

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step).

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systém bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET.

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25.

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40.

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15.

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho instruktáž v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Doba potřebná k montáži, úpravám pracoviště a instalaci nové technologie nesmí přesáhnout 6 týdny.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Záruční doba v trvání min. 36 měsíců

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.). V případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům na instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení, součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu (zpracování technologického projektu, provedení stavebních úprav pro instalaci a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek a příslušných technologií).

- Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností, popřípadě připomínky ke stavební připravenosti (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.) bude součástí nabídky.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.