Příloha č. 3a - Technická specifikace –

Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s.

Část 1 - Elektrická nemocniční lůžka standard s matrací 
a příslušenstvím

Seznam požadovaných položek:

- Nemocniční lůžko elektrické

- Zdravotnická matrace pasivní

- Noční stolek dřevěný

- Noční stolek kovový

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nemocniční lůžko elektrické

- Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající typu lůžka v konkrétní modifikaci)

- Stabilní konstrukce lůžka

- Vnější šířka lůžka maximálně 105 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka), lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 110 cm

- Rozměry ložné plochy minimálně délka 200 cm, šířka 88 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměr lůžka)

- Bezpečná pracovní zátěž (nosnost) minimálně 250 kg

- Zdvih ložné plochy od plochy podlahy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 42 – 75 cm

- Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů

- Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevence dekubitů)

- Polohování lýtkové části mechanicky

- Prodloužení/zkrácení lůžka o minimálně 15 cm

- Lehce omyvatelné ložní díly lůžka

- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – povrch plastových dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta

- Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CPR musí být volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic

- Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Zámky odnímatelných čel musí být barevně rozlišeny pro rychlou orientaci personálu, jestli je čela zamknuto či odemknuto. Toto barevné rozlišení musí být viditelné z pozice stojící obsluhy

- Plastová odnímatelná čela musí jít lehce a rychle odstranit z důvodu včasného přístupu k pacientovi. Při odnímání se plastová čela nesmí zadrhávat, zasekávat a nesmí být vynaložena příliš velká síla na jejich odstranění.

- Kompaktní plastové dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 10 cm, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch postranic nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Kolečka

  - Průměr minimálně 150 mm

  - Centrální ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm,

  - Brzditelná se směrovou aretací

  - Antistatická kolečka

  - Kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

- Páté centrální kolečko mechanicky zdvihatelné a odpružené usnadňující manipulaci a pro bezpečný a jednodušší transport

  - odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm

  - ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) nebo samostatné nožní ovládání, které nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm

  - v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách

  - v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce nebo samostatném ovládání

- Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo)

- Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka

- Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti mylné manipulaci),

- Oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka

- Výsuvná polička na lůžkoviny u nožního čela

- Ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka

- Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači

- Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření

- Svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení včetně minimálně 3m kabelu s koncovkami

- Nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)

- Příslušenství

  - Teleskopický infuzní stojan nerezový nebo ze slitiny nepodléhající korozi, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení, s možností použití ve všech rozích postele

  - Hrazda lakovaná, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem

  - Kovový držák nádoby na moč

  - Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

Zdravotnická matrace pasivní

- Pasivní antidekubitní matrace

- Matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu – riziková skupina IV

- Matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- Jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě minimálně 50kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva minimálně 5cm z viskoelastické pěny o hustotě minimálně 85kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci

- Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Zpevněné okraje tužší pěnou - studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota minimálně 45kg/m3, odpor proti stlačení v rozmezí 6-7kPa/m2)

- Nosnost matrace minimálně 230 kg

- Výška matrace minimálně 14 cm

- Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 75°C

- Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 7)

- Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

- Rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka

- Kompatibilní s nabízeným elektrickým lůžkem

- Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (minimálně 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech

Noční stolek dřevěný

- Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku

- Dřevěný korpus, materiál lamino (minimálně 18 mm), hrany ABS plast

- Integrovaná jídelní deska, plynule výškově stavitelná s posilováním pružinou (nebo jiným mechanickým způsobem), s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání

- Jídelní deska se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů

- Odolná horní deska se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů

- Kolečka o průměru minimálně 50 mm

- Minimálně 2 kolečka s brzdou

- Stolek dobře čistitelný a dezinfikovatelný, vyjímatelná vložka zásuvky z ABS plastu

- Držák pro zavěšení ručníku

- Možnost volby barevných dekorů dřeva (dekor bude upřesněn zadavatelem v objednávce)

- Další příslušenství nutné k zahájení provozu

Noční stolek kovový

- Pojízdný, oboustranný, uzamykatelný stolek k nemocničnímu lůžku

- Materiál kov/plast, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku

- Odolná horní plocha s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

- Jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů

- Integrovaná jídelní deska, plynule výškově stavitelná s posilováním pružinou (nebo jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání

- Kolečka o průměru minimálně 65 mm

- Minimálně 2 kolečka s brzdou

- Stolek dobře čistitelný a dezinfikovatelný, vyjímatelná vložka zásuvky

- Držák pro zavěšení ručníku

- Možnost volby barevných dekorů korpusu i dvířek (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce)

- Další příslušenství nutné k zahájení provozu

Další a zvláštní požadavky:

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Sváry kovových dílů bez prasklin

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany na okrajích nebo otvorů či šroubových závitů)

  - Homogenní povrchová úprava bez kazů a nesourodých dodělků (např. pigmentace barvy jako třeba tečky a fleky jiné barevnosti, rýhy a vrypy, viditelné tahy štětcem či jiný barevný odstín v místě opravy chybějícího nátěru/nástřiku barvy)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení