Příloha č. 3c - Technická specifikace –

Část 3 - Matrace aktivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Linet

Seznam požadovaných položek:

- Zdravotnická matrace aktivní pro JIP

- Zdravotnická matrace aktivní pro ARO

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Zdravotnická matrace aktivní pro JIP lůžka

- Aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru určené pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III. až IV. stupně

- Matrace musí správně přiléhat na lůžko

- Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka

- Pacient nesmí být vlivem špatného uložení matrace na lůžku v nesprávné poloze, která by vedla ke zhoršení zdravotního stavu a ke vzniku dekubitů

- Rozměr matrace:

  - Délka: 2000 ± 50 mm

  - Šířka: 880 ± 50 mm

  - Výška: maximálně 18 cm

- Systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka

- Režimy:

  - Dynamický (terapeutický)

    - Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut

  - Statický (pro vyšetření, zavádění katétrů) s bezpečnostním automatickým návratem  do dynamického režimu

  - Režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci)

- Plně automatický systém

- Udržení tlaku bez kompresoru při transportu pacienta po dobu minimálně 12 hodin

- Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování

- Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta

- Funkce rychlého vypouštění matrace pro kardiopulmonální resuscitaci

- Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti

- Nosnost minimálně 200 kg

- Potah matrace:

  - Snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace

  - Paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

- Kompatibilní a tvarově shodné se stávajícími JIP lůžky od výrobce LINET

- Součástí dodávky musí být kompresor ke každé nabízené antidekubitní matrac

Zdravotnická matrace aktivní pro ARO lůžka

- Aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně

- Matrace musí správně přiléhat na lůžko

- Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka

- Pacient nesmí být vlivem špatného uložení matrace na lůžku v nesprávné poloze, která by vedla ke zhoršení zdravotního stavu a ke vzniku dekubitů

- Rozměr matrace:

  - Délka: 2030 ± 50 mm

  - Šířka: 900 ± 50 mm

  - Výška: maximálně 230 mm

- Systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka

- Konstrukce bez integrované pěnové podložky (z důvodu snadnějšího skladování a mobility)

- Režimy:

  - Dynamický (terapeutický)

    - Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut

    - Systém napodobuje fyziologické chování spícího člověka

  - Statický (pro vyšetření, zavádění katétrů) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu

  - Režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci)

- Plně automatický systém

- Systém automaticky udržuje zvolenou hodnotu tlaku bez ohledu na změny rozložení pacientovy hmotnosti nebo polohy

- Pravidelné přerušování působení tlaku v celách

- Samostatné ovládání cely pod hlavou (ovládat/vypustit)

- Samostatné ovládání cely pod patami (ovládat/vypustit)

- Automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při sezení pacienta

- Udržení tlaku bez kompresoru při transportu pacienta po dobu minimálně 12 hodin

- Minimálně dvě vrstvy cel – cela na cele nebo cela v cele

- Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování

- Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta

- Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti

- Funkce rychlého vypouštění matrace pro kardiopulmonální resuscitaci

- Nosnost minimálně 200 kg

- Kompatibilní a tvarově shodné se stávajícími resuscitačními lůžky od výrobce LINET

- Potah matrace:

  - Snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace

  - Paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

- Součástí dodávky musí být kompresor ke každé nabízené antidekubitní matraci