Příloha č. 3d - Technická specifikace –

Část 4 - Pasivní antidekubitní matrace kompatibilní s lůžky Linet

- Pasivní antidekubitní matrace

- Matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu – riziková skupina IV

- Matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- Jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě minimálně 50kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva minimálně 5cm z viskoelastické pěny o hustotě minimálně 85kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci

- Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Zpevněné okraje tužší pěnou - studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota minimálně 45kg/m3, odpor proti stlačení v rozmezí 6-7kPa/m2)

- Nosnost matrace minimálně 230 kg

- Výška matrace minimálně 14 cm

- Snadno snímatelný potah se zipem minimálně do tvaru „L“, s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný

- Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 75°C

- Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 7)

- Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

- Matrace musí být tvarově přizpůsobená a kompatibilní s lůžky od výrobce Linet (typ: Eleganza XC, Eleganza 3XC, Eleganza Smart, Multicare, Movita, Terno Plus, Decima, Novos, Monoscan, Harmonie, Terra, Calma) tak,

  - aby nebyla omezena plná funkčnost lůžka minimálně polohování, pohyb postranic a manipulace s čely lůžka – při používání postranic nesmí být omezena funkčnost při sklápění a zvednutí postranic, při manipulaci s čely lůžka nesmí matrace nikterak zavádět ani zasahovat do dráhy vyjmutí a nasazování čel lůžka

  - aby bylo zamezeno vzniku dekubitů ve zvláště namáhavých místech jako je ložná plocha mezi stehny a spodními zády, kde dochází k „lámání“ lůžka – v těchto místech nesmí docházet k nahromadění matrace natolik, že by mohlo dojít ke vzniku dekubitů

  - aby nebyla omezená funkčnost vážení pacienta v případě lůžek s integrovanou váhou – musí být zachován přesný tvar a rozměr ložné plochy, matrace musí přesně dosedat na ložnou plochu, aby nedocházelo k odchylce ve vážení vůči originální matraci od výrobce lůžka

  - aby nebyla překročena minimální vzdálenost ložné plochy nemocničního lůžka od horního okraje postranic, která je daná normou ČSN EN 60601-2-52

  - aby nebylo omezeno použití příslušenství k lůžku (hrazda, infuzní stojan) umístitelné do otvorů pro to určené v rozích lůžka – nesmí docházet k deformaci matraci v případě použití příslušenství