Přenosný ultrazvukový přístroj pro mobilní hospic

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro mobilní hospic Krajské zdravotní, a.s.. Ultrazvukový přístroj pro všeobecnou ultrazvukovou diagnostiku. Přístroj mobilní s bateriovým provozem pro vyšetření i snadný přenos.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Masarykova nemocnice v UnL, Mobilní hospic)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Přenosný digitální ultrazvukový přístroj

- Přístroj tabletového typu

- Hmotnost přístroje s baterií maximálně 410 g

- Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 5“ s rozlišením minimálně 720 x 1280 pixelů

- Aktivní připojená 1 zobrazujících sonda

- Přednastavené aplikace s presety

- Archivace na USB, PACS (WiFi)

- Bezdrátová komunikace se sítí PACS (integrovaná WiFi) – nikoliv zajištěná externím zařízením

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist

- Bateriový provoz na dobu minimálně 60 minut i pro běžné vyšetření – baterie součástí nabídky

- Napájecí adaptér

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- M-mód

- CF - Barevné dopplerovské mapování rychlost

- Automatická optimalizace obrazu

- Možnost budoucí instalace dalších aplikací (měření objemu močového měchýře apod.)

Zpracování obrazu a diagnostické metody

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologii a obecnou radiologii

- SW nástroje pro výpočet objemu, vzdálenosti

Parametry sond

- Sektorová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1,7 – 3,8 MHz, minimální hloubka zobrazení 24 cm, úhel zobrazení minimálně 70°

Další a zvláštní požadavky:

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.