Přenosný ultrazvukový přístroj

Popis:

Přenosný ultrazvukový přístroj pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.. Ultrazvukový přístroj pro rychlé vyšetření cévních přístupů pro hemodialýzu, kanylaci centrálních žil a orientační vyšetření břicha. Přístroj mobilní tabletového typu s bateriovým provozem pro rychlé vyšetření i snadný přenos.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Děčín, Nefrologicko-dialyzační oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Přenosný digitální ultrazvukový přístroj

- Přístroj tabletového typu s operační pamětí minimálně 8GB

- Hmotnost sondy maximálně 210 g

- Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 8“ s rozlišením minimálně 720 x 1280 pixelů

- Aktivní bezdrátově připojená 1 sonda obsahující integrované dvě zobrazovací UZ hlavice (lineární a konvexní)

  - Konvexní hlavice o frekvenčním rozsahu minimálně 2 – 5 MHz

  - Lineární hlavice o frekvenčním rozsahu minimálně 3 – 12 MHz

- Nebo aktivní bezdrátově nebo drátově připojená 1 sonda umožňující výměnu ultrazvukové hlavice bez nutnosti vypnutí zobrazovacího zařízení. Výměnné hlavice musí být:

  - Konvexní hlavice o frekvenčním rozsahu minimálně 2 – 5 MHz

  - Lineární hlavice o frekvenčním rozsahu minimálně 4 – 11 MHz

- Nebo dodání dvou připojitelných ultrazvukových sond:

  - Konvexní sonda o frekvenčním rozsahu minimálně 2 – 5 MHz

  - Lineární sonda o frekvenčním rozsahu minimálně 4 – 12 MHz

- UZ sonda by měla být odolná vůči běžně používaným dezinfekčním přípravkům a s krytím minimálně IPX4

- Přednastavené aplikace s presety

- Archivace do PACS (WiFi)

- Bezdrátová komunikace se sítí PACS (integrovaná WiFi) – nikoliv zajištěná externím zařízením

- Archivace ve formátech JPEG, MPG, DICOM

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist

- Bateriový provoz na dobu minimálně 50 minut i pro běžné vyšetření – baterie součástí nabídky

- Příslušenství:

  - Napájecí adaptér pro sondu v případě bezdrátové ultrazvukové sondy

  - Napájecí adaptér pro tablet

  - Ochranné pouzdro pro přenos

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. viz přiložený dokument – „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- CF - Barevné dopplerovské mapování rychlost

- Automatická optimalizace obrazu

- THI – Tkáňové harmonické zobrazení

Zpracování obrazu a diagnostické metody

- SW nástroje pro výpočet plochy, vzdálenosti