# Technická specifikace

Seznam požadovaných položek:

Úpravna vody pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Technologie na úpravu vody (dále jen „úpravna“) pro dialýzu na principu předúpravy a reverzní osmózy

- Kapacita minimálně 1500 l/hod garantovaná při teplotě vstupní vody 15° C

- Výkon pro zajištění provozu 16 dialyzačních přístrojů na dialyzačních sálech a 4 dialyzačních přístrojů v místnosti technika

- Rezerva výkonu pro technologii přípravy dvou druhů dialyzačních roztoků ze suchého granulátu

- Úpravna musí být vybavena veškerým příslušenstvím pro napojení dvou okruhů rozvodu permeátu

- Kompletní automatický režim provozu úpravny

- Automaticky nebo manuálně nastavitelná chemická dezinfekce včetně okruhů rozvodů permeátu a dialyzačních přístrojů

- Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby

- Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu

- Automatizovaný režim proplachu a recirkulace permeátu („stand-by“ režim)

- Režim nouzového provozu k zajištění kontinuální dodávky permeátu a to i v případě úplného výpadku elektroniky

- Včetně modulu horké dezinfekce s pyrogenním filtrem tak, aby horkou dezinfekci bylo možné provést u všech dialyzačních monitorů (tj. 20) v jedné dezinfekční směně trvající 45 min.

- Monitorování parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, teplota, vodivost

- Monitorování výstupní vody z předúpravy – tlak, teplota a vodivost

- Výtěžnost permeátu 0 - 95 %

- Normální výtěžnost  75 %.

- Výstupní tlak permeátu 2 – 5 barů

- Dálkové ovládání

- Automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti úpravny a možnost stahování těchto údajů do PC

- Automatický elektrický restart úpravny do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie

- Automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody

- Možnost o následné rozšíření o centrální rozvod dvou koncentrátů a zařízení na jejich automatické míchání

Technické požadavky na předúpravu vody:

- Proplachovací vstupní filtr s reduktorem tlaku

- Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny a podávacím čerpadlem

- Pískový filtr s automatickým proplachem

- Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací

- Uhlíkový filtr s automatickým proplachem

- Jemná partikulární předfiltrace pro reverzní osmózu

- Koloidní filtr a filtr pro odstranění železa

Technické požadavky na reverzní osmózu:

- Automatická regulace hlavních parametrů procesu přípravy vody

- Automaticky řízený oplach membrán

- Automatický self-test při spuštění

- Port pro odběr vzorků vstupní surové vody

- Port pro odběr vzorků demineralizované vody

- Možnost nastavení automatického zapnutí a vypnutí včetně automatického čištění, které může být programováno buď na základě objemu vyrobeného permeátu, nebo času provozu

- Odolné provedení s vysokou odolností proti korozi, snadným přístupem a výměnou hlavních prvků

- Ochrana proti chodu nasucho

- Připravenost zařízení pro případné budoucí zvýšení výkonu

Zvláštní požadavky:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické technologie, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a odpadů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.