Technická specifikace

Hematologický analyzátor pro měření vzorků dárců krve

Hematologicko-transfuzní oddělení, Nemocnice Chomutov, o. z.

Předpokládaný počet vyšetření:

- 100/den

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně automatický analyzátor pro stanovení krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálu leukocytů

- musí umožňovat:

  - měření pětipopulačního diferenciálu leukocytů

  - měření CBC

  - možnost měření otevřené zkumavky (odběr kapilární krve)

  - vyšetření STATIM

- automatický podavač či kazety s kapacitou minimálně 50 zkumavek

- maximální kapacita min. 50 vzorků za hodinu

- řídící SW a komunikace v českém jazyce

- interpretace výsledků graficky i numericky

- příslušenství:

  - PC vč. příslušenství nutného pro provoz (tiskárna, monitor, myš, klávesnice, operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM atd.), pokud není veškeré ovládání a archivace součástí přístroje

  - čtečka čárových kódů

- archivace výsledků

Součástí pořízení přístrojového vybavení bude:

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- bezplatné obousměrné připojení k laboratornímu a transfuznímu informačnímu systému OpenLIMS a Hemo (Stapro)

Obecné požadavky na předmět zakázky

- dodavatel předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj, reagencie a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)

- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění