Sterilizátory pro centrální sterilizaci

Popis:

Pořízení 3 ks prokládacích parních sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace II Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Jedná se o obnovu stávajícího zastaralého přístrojového vybavení. Sterilizátory se používají ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, gum a plastů.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Prokládací parní sterilizátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Prokládací parní sterilizátor

  - prokládací dvoudvéřový parní sterilizátor

  - parní sterilizátor o objemu komory 8 sterilizačních jednotek (min. 600 l )

  - splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění

  - splnění normy ČSN EN 285 a ČSN EN 17665-1, v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení

  - validovatelný dle výše uvedených norem

  - maximální rozměr parního sterilizátoru 1300 x 1650 mm (š x h) – rozměr je dán stavebními dispozicemi oddělení

  - rozměr sterilizační komory takový, aby byla umožněna vsázka 3D optiky v kleci bez obalu o délce 640 mm

  - pro úsporu prostoru provedení 1 ks přístroje v zrcadlovém provedení, tak aby vznikly pouze dva společné servisní prostory

  - celonerezové provedení komory

  - komora čtverhranná se stabilním předehřevem

  - rám v komoře pro zavážecí vozík

  - integrovaný vyvíječ pára - pára

  - ovládání barevným dotykovým displejem na zavážecí straně

  - z důvodu vyšší ergonomie ovládací displej vedle komory a ne nad komorou, umístěné mimo tepelně exponovanou zónu

  - součástí menu jsou informace o zvolených programech, jednotlivých fázích sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách

  - ovládací menu a uživatelské prostředí je v českém jazyce

  - motorické ovládání dveří s vertikálním posunem

  - automatické otevření dveří v případě výpadku elektrické energie

  - detektor vzduchu pro kontinuální kontrolu přítomnosti nekondenzovatelných plynů ve sterilizační komoře

  - veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test

  - integrovaná tiskárna se zápisem průběhu cyklu umístěná v čelním panelu na zavážecí straně sterilizátoru

  - automatické zapnutí systému v nastavený čas pro možnost předehřevu a provedení vakua testu před započetím pracovní doby personálu

  - připojení sterilizátoru k počítačové síti (LAN)

  - součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů a zasílání chybových hlášek do servisního střediska, a to po dobu 10let bezplatně vč. napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet

  - splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

  - zobrazení zbytkového času do konce programu na ovládacím dotykovém displeji

  - nerezové obkladové plechy v kombinaci s nerezovou stěnou na zavážecí straně, která vytváří kompaktní plochu od stěny ke stěně a od podlahy ke stropu

  - nerezové lišty na čisté straně

  - součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

  - zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol, revizí a validací, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma

  - zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje)

  - životnost přístroje min. 10 let

  - provedení validační zkoušky a výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů

  - v rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

  - záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro 3 ks parních sterilizátorů:

  - 6 ks transportního vozíku s nakládacím/vykládacím mechanismem vsázky bez komorového sterilizačního vozíku

  - 4 ks zavážecího vozíku s nastavitelnými policemi

  - zavážecí systém společný pro všechny tři přístroje

  - 12 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1 STJ

  - 12 ks sterilizačního drátěného koše z nerezové ocele o minimální klasifikaci materiálu DIN 1.4301 a o rozměrech 1/2 STJ

  - Záruka na veškeré příslušenství 24 měsíců

  - Nerezové obkladové plechy