Svářečky obalů průběžné

Popis:

Průběžná svářečka obalů je nakupována pro oddělení centrální sterilizace II Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. jako obnova stávajícího přístrojového vybavení. Účelem svářečky obalů je svařovat obalový materiál, aby nedocházelo ke kontaminaci vysterilizovaného materiálu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Svářečka obalů průběžná

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Svářečka obalů průběžná

- Mikroprocesorem řízená kontinuální svářečka určená do prostor centrální sterilizace zdravotnických zařízení

- Validovatelné dle ČSN EN ISO 11607

- Integrovaná tiskárna pro potisk obalů

- Min. 2 řádkový displej s komunikací v českém jazyce a membránovou klávesnicí

- Svařování rolí a sáčků (ploché, skládané, jak kombinované folie / papír, folie / netkaná textilie, tak folie, tyvek, papírové sáčky, skleněné, gumové a kovové předměty pro vložení do parního a plasmového sterilizátoru)

- Šíře sváru 12 mm

- Nastavení okraje sváru

- Nastavení svařovací teploty až do 220°C

- Počítadlo provozních hodin

- Tisk parametrů přímo na obal během svařovacího procesu

- Automatické rozpoznání šíře svařovaného materiálu a případné přizpůsobení velikosti písma

- Ukládání údajů o svárech, teplotě, přítlaku a rychlosti posuvu

- Uchování parametrů i po vypnutí

- Automatický start

- Nastavení data a času

- Ochrana proti přehřátí

- Povolená tolerance teploty + / - 2 až 5 °C

- Automatický stop při odchylce parametrů

- Min. jednořádkový tisk s možností nastavení: datum sterilizace, datum expirace, šarže sterilizace, název oddělení, teplota

- Různé formáty data a času – datum ve formátech „D/M/R“, „M/D/R“, „R/M/D“

- Propojení s PC přes rozhraní USB, ethernet nebo RS 232

- Čtečka čárových kódů

- Válečkový dopravník

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu včetně 2 ks pásek do tiskárny

- Zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol, revizí a validací, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma

- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje)

- Životnost přístroje min. 10 let

- V rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)