Přístroj pro měření hemodynamiky

Popis:

Přístroj pro měření hemodynamiky je určený zejména pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných pacientů. Výhoda přístroje spočívá v kontinuálním zobrazení sledovaných parametrů a ve využití stávajících invazí pro monitoraci krevního tlaku.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přístroj pro měření hemodynamiky pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most

- Příslušenství k přístroji pro měření hemodynamiky

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj pro měření hemodynamiky

- Barevná dotyková obrazovka min. 8“

- Měření hemodynamických parametrů pomocí snímače připojeného k arteriální lince bez ohledu na umístění arteriální kanyly/katetru s kontinuální analýzou kontury pulsu

- COtrend/Cal  - Srdeční výdej trendový/kalibrovaný

- CItrend/Cal - Index srdečního výdeje trendový/kalibrovaný

- dPmx - Index kontraktility levé srdeční komory

- SV - Tepový objem

- SVI -  Index tepového objemu

- SVR - Systémová vaskulární rezistence

- SVRI - Index systémové vaskulární rezistence

- SVV - Změna tepového objemu

- PPV - Změna tlaku tepu

- CPO -  Srdeční výkon

- CPI - Index výkonu srdečního výdeje

- Modul pro měření pomocí transpulmonární termodiluce k nespojitému stanovení srdečního výdeje a intravaskulárních a extravaskulárních objemů tekutin v kombinaci s kontinuální analýzou kontury pulzu

- Kalibrace pomocí transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem pro minimální zátěž pacientů

- Monitorace pomocí arteriálního katetru se 4 možnostmi arteriálního přístupu (radiální, brachiální, axilární, femorální)

- COpc - Srdeční výdej, kontura pulzu

- CIpc - Index srdečního výdeje, kontura pulzu

- tdCO - Srdeční výdej, transpulmonární

- tdCI -  Srdeční index, transpulmonární

- GEDV - Celkový end-diastolický objem

- GEDI - Celkový end-diastolický objem indexovaný

- EVLW - Extravaskulární tekutina v plicích

- ELWI - Index extravaskulární tekutiny v plicích

- GEF - Globální ejekční frakce

- PVPI - Index plicní vaskulární permeability

- CFI - Index srdeční funkce

- ITBV - Intrathorakální objem krve

- ITBI- Intrathorakální objem krve indexovaný

- SV - Tepový objem

- SVI -  Index tepového objemu

- SVR - Systémová vaskulární rezistence

- SVRI - Index systémové vaskulární rezistence

- SVV - Změna tepového objemu

- PPV - Změna tlaku tepu

- CPO -  Srdeční výkon

- CPI - Index výkonu srdečního výdeje

- Možnost rozšíření o modul pro neinvazivní hemodynamický monitoring

- Možnost rozšíření o modul pro neinvazivní monitoring jaterních funkcí

- Přístroj určen pro monitoraci dospělých a dětí od 2,5 kg

- Výstupy LAN, USB

- Stahování dat ve formátu Windows Excel a tisk přes USB zařízení

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) prostřednictvím protokolu HL7

- Software v českém jazyce

- Stojan pro zavěšení monitoru

- Světelné a zvukové alarmy

- Napájení 240V, 50/60 Hz

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Příslušenství:

- Kabel teplotního rozhraní s min. délkou 3 m

- Kabel sensoru teploty injektátu s min. délkou 3 m

- Kabel pro měření arteriální / venózního tlaku s min. délkou 3 m

- veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu

Vázaný spotřební materiál:

Monitoring kit a sensor ProAQT

|  | Předpokládaný počet kusů za rok |
| --- | --- |
| PiCCO Monitorovací kit / souprava | 25 |
| PiCCO katetr - femorální arterie dospělí | 25 |