Oftalmologický ultrazvukový přístroj

Popis:

Systém pro diagnostiku a zobrazení nitroočních tkání na principu ultrazvukového skenování ke kompletní ultrazvukové diagnostice sítnice, měření axiální délky, hloubky přední komory, tloušťky čočky, délky sklivce a zejména pak pro vyšetření v případech kdy nelze použít k vyšetření konvenční metody například při neprůhlednosti optických medií, vyšetření tumorů oka, odchlípení sítnice a jiných závažných patologiích.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvuk oftalmologický

- Kompaktní přístroj – celistvé zařízení bez rozdělení na funkční bloky

- Konstrukce přístroje s držáky pro bezpečné odkládání sond umožňující přemístění přístroje včetně sond bez nutnosti jejich odpojení

- Funkce UBM snímání s možností budoucího doplnění přístroje o UBM sondu 50 MHz s gyroskopickým senzorem

- Možnost použití sondy pro B-sken s technologií prstencových soustředných ultrazvukových elementů pro vysokou rozlišovací schopnost a zpřesnění fokuzace svazku na širokou oblast zájmu diagnostiky čili zajištění ostrosti obrazu ve velkém rozsahu například od čočky až po sítnici

- Možnost zmrazení zobrazovaného snímání

- Natáčení videa ve smyčkách

- Snímání B-sken:

  - Sonda B-sken 20 MHz s minimálně 5-ti prstencovými ultrazvukovými elementy

  - Sonda s gyroskopickým senzorem pro automatické určení polohy a tedy určení směru ultrazvukového svazku

  - Zobrazovací úhel skenování minimálně 50°

  - Možnost nastavení pozice fokusace

  - Hloubka ostrosti v rozsahu alespoň 60 mm

  - Laterální optické rozlišení 200 µm nebo méně

  - Axiální optické rozlišení 80 μm nebo méně

- Snímání A-sken:

  - Sonda A-sken 11 MHz biometrická se zaměřovacím paprskem pro fixaci směru pohledu pacienta

  - Hloubka snímání alespoň do 80 mm

  - Možnost imerzního i kontaktního vyšetření

  - IOL kalkulace minimálně následující SRK-II, SRK-T, Hoffer Q, Holladay 1, Haigis, Binkhorst-ll, POST-OP refrakční kalkulace

  - Režim automatický i manuální pro měření biometrických parametrů

- Integrovaný ovládací systém:

  - Obrazovka minimálně 21 palců

  - Rozlišení obrazu minimálně FullHD tj. 1920x1080p

  - Interní pevný disk s kapacitou minimálně 1TB

  - Včetně řídícího a databázového softwaru

  - USB port minimálně 3x

  - Ovládací klávesnice a myš

  - Možnost připojení na datovou síť přes konektor RJ45 i WiFi

  - Možnost přenosu dat přes Bluetooth

  - Možnost připojení tiskárny

- Řídící a databázový software:

  - Pacientská databáze s databází vyšetřujících lékařů bez omezení počtu záznamů až do velkosti kapacity paměti disku

  - Export statických snímků

  - Export videosekvencí

  - Tvorba reportů z vyšetření

  - Podpora DICOM formátu s nastavením připojení na úložiště PACS

  - Export dat možný na lokální síťová úložiště

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál pro nožní ovládání funkcí – minimálně de-/aktivace snímání a záznam snímků

  - Laserová tiskárna

  - Pojízdný stolek pro umístění vybavení s příslušenstvím i spotřebním materiálem

Další a zvláštní požadavky:

Požadavky na připojení do systému PACS a sítě Krajské zdravotní, a.s.

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/