Technická specifikace

Seznam požadovaných položek:

- Mechanicky polohovatelné lůžko pro psychiatrické oddělení

- Pasivní antidekubitní matrace pro mechanicky polohovatelné lůžko

- Kovový pacientský noční stolek pro psychiatrické oddělení

- Kovový pacientský noční stolek s jídelní deskou pro psychiatrické oddělení

1. Mechanicky polohovatelné lůžko pro psychiatrické oddělení

Minimální společné požadavky:

- Shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-52, v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení.

Minimální technické požadavky:

- Mechanicky polohovatelné lůžko určené pro psychiatrické oddělení;

- Stabilní lůžko s 4dílnou ložnou plochou;

- Uživatelsky snadno umyvatelná konstrukce;

- Zdvih ložné plochy pomocí hydrauliky nebo ručně (klikovým nebo pákovým mechanismem) v rozsahu minimálně 42-75 cm pro bezpečnou práci personálu, péči o pacienta a jeho mobilizaci;

- Bezpečné pracovní zatížení lůžka včetně matrace minimálně 180 kg;

- Vnější rozměry lůžka bez prodloužení včetně zvednutých postranic: šířka maximálně 108 cm, délka ložné plochy: minimálně 200 cm;

- Kovové díly ložné plochy velmi pevné a neodnímatelné;

- Sklopení zádového dílu pomocí plynové pístnice;

- Spustitelné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem a zaklíněným, a s pojistkou proti nechtěnému spuštění, neodnímatelné postranice pevná konstrukce;

- Neodnímatelná čela pevné konstrukce;

- Oboustranné fixační body minimálně na 6 místech pro pacientské kurtovací pásy na ruce, trup a nohy po celé délce lůžka;

- 4 pojezdová kolečka;

- Kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici;

- Průměr koleček minimálně 150 mm;

- Centrální ovládání brzd pomocí nožních překlopných brzdových pák v nožní části lůžka nebo pomocí nožní páky po celé šířce nožní části lůžka;

- Minimálně jedno antistatické kolečko;

- Univerzální lišty na obou stranách délky lůžka;

- Držáky na příslušenství v obou rozích hlavové části lůžka na infuzní stojan a hrazdu;

- Hrazda lakovaná, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem;

2. Pasivní antidekubitní matrace pro mechanicky polohovatelné lůžko

- Pasivní antidekubitní matrace registrovaná jako zdravotnický prostředek;

- Certifikovaná matrace minimálně pro střední riziko (II. stupeň) vzniku dekubitů;

- Nosnost matrace minimálně 170 kg;

- Jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě minimálně 38 kg/m3 (včetně) s antidekubitními prořezy;

- Rozměr matrace musí kopírovat tvar lůžka a být tvarově i funkčně plně kompatibilní s nabízenými typy lůžek;

- Výška matrace minimálně 14 cm včetně;

- Potah matrace musí být voděodolný proti vnějším tekutinám (minimálně do 2000mm vodního sloupce), pratelný do 75°C, paropropustný, uživatelsky snadno snímatelný – zip minimálně na dvou stranách, překrytý a s ochranou proti znečistění, potah pružný ve všech směrech, materiál potahu antibakteriální a dezinfikovatelný prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s.

3. Kovový pacientský noční stolek

- Pojízdný oboustranný pacientský stolek určený pro psychiatrické oddělení;

- Stolek a jeho konstrukce musí být uživatelsky snadno čistitelná a dezinfikovatelná prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s.;

- Stolek umožňující umístění na levé nebo pravé straně lůžka při zachování všech funkcí;

- Celokovové provedení nočního stolku;

- Lakovaný kvalitní práškovou barvou;

- Bez uživatelsky odnímatelného příslušenství;

- Odolný proti korozi a mechanickému oděru;

- Stolky budou vybaveny čtyřmi dvojitými kolečky (minimálně 2 kolečka s brzdou), průměr všech koleček minimálně 65 mm;

- Vybaven horní zásuvkou, nikou a spodní skříňkou s poličkou a dvířky;

- Dvířka skříňky s magnetickým či jiným bezpečným mechanismem pro aretaci dvířek v uzavřeném stavu jako ochrana proti samovolnému otevření při manipulaci se stolkem.

4. Kovový pacientský noční stolek s integrovanou jídelní deskou

- Pojízdný pacientský stolek k lůžku s integrovanou jídelní deskou určený pro psychiatrické oddělení;

- Stolek a jeho konstrukce musí být uživatelsky snadno čistitelná a dezinfikovatelná prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s.;

- Oboustranný pacientský stolek v provedení s výklopnou jídelní deskou umožňující umístění na levé nebo pravé straně lůžka při zachování všech funkcí;

- Celokovové provedení nočního stolku;

- Lakovaný kvalitní práškovou barvou;

- Bez uživatelsky odnímatelného příslušenství:

- Odolný proti korozi a mechanickému oděru;

- Integrovaná jídelní deska musí být plynule výškově nastavitelná s posilováním pružinou (nebo jiným mechanickým způsobem), naklopitelná pro čtení a psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání;

- Jídelní deska musí být při sklopení integrována do korpusu stolku;

- Stabilní jídelní deska s garantovanou nosností minimálně 8 kg uprostřed desky a minimálně 5 kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku;

- Stolky budou vybaveny čtyřmi dvojitými kolečky (minimálně 2 kolečka s brzdou), průměr všech koleček minimálně 65 mm

- Vybaven horní zásuvkou, nikou a spodní skříňkou s poličkou a dvířky;

- Dvířka skříňky s magnetickým či jiným bezpečným mechanismem pro aretaci dvířek v uzavřeném stavu jako ochrana proti samovolnému otevření při manipulaci se stolkem.