REACT-EU 98 a 99  Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Multiparametrický modul

- Modul fungující zároveň jako transportní monitor;

- integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců a s možností zobrazení minimálně 4 křivek současně;

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin, při standardní konfiguraci měřených parametrů;

- Optické a akustické alarmy;

- Otáčení obrazu;

- Univerzální záměnné vstupní konektory měřených parametrů;

- Modul musí umožnit připojení minimálně 8 vstupů současně;

- Modul musí umožnit monitoraci:

  - EKG z 5 a 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence

  - 2 x teplota

  - NIBP

  - SpO2 s možností monitorace SpCO a SpHb technologií Masimo (tento parametr lze splnit též rozhraním pro monitoraci SpCO a SpHb vyměnitelným mezi jednotlivými moduly, kdy požadovaný počet těchto rozhraní je uveden dále v části 6) Požadovaná množství jednotlivých částí dodávky).

  - Minimálně 4x IBP

  - Měření kapnometrie – microstream EtCO2 (tento parametr lze splnit též rozhraním pro měření EtCO2 vyměnitelným mezi jednotlivými moduly, kdy požadovaný počet těchto rozhraní je uveden dále v části 6) Požadovaná množství jednotlivých částí dodávky).

- Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie;

- Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu;

- Umístění modulu na rameno volitelně na pravou nebo levou stranu monitoru;

- Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí);

- Součástí dodávky každého multiparametrického modulu je:

  - Kabel pro 5svodové EKG včetně svodů

  - NIBP hadice

  - NIBP manžeta pro dospělého pacienta

  - Kabel pro připojení čidla SpO2

  - Saturační čidlo pro opakované použití – prstové

  - Kabel pro připojení teplotního sensoru

  - Teplotní sensor (jícnový/rektální)

- Monitor vitálních funkcí vyšší třídy (A1)

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce alespoň 19 palců třídy medical grade;

- Maximální hmotnost monitoru 12 kg;

- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn 
na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;

- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;

- Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;

- Automatická detekce snímaných parametrů;

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů, uvedených dále v části 4) Rozšiřující moduly;

- Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;

- Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;

- Vzdálená správa monitoru, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW;

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;

- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;

- Upevnění monitorů – monitor vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu;

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

- Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv;

- Výstup pro připojení externího displeje – minimálně VGA výstup;

- Monitor musí prostřednictvím multiparametrického modulu umožnit natočení 12svodového EKG do monitoru a jeho následné odeslání do systému MUSE, včetně automatického porovnání s posledním uloženým záznamem EKG;

- Monitor vitálních funkcí nižší třídy (A2)

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce alespoň 19 palců třídy medical grade;

- Maximální hmotnost monitoru 12 kg;

- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;

- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;

- Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;

- Automatická detekce snímaných parametrů;

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;

- Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW;

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;

- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;

- Upevnění monitorů – monitor vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu;

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

- Rozšiřující moduly

Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů třídy A1. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu uvedeného v části  2)	Monitor vitálních funkcí vyšší třídy (A1). Moduly musí měřené parametry/křivky zobrazovat na displeji pacientského monitoru. Součástí dodávky daného modulu je vždy kompletní příslušenství nezbytné pro provedení měření. Počty modulů, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou uvedeny dále v části 6) Požadovaná množství jednotlivých částí dodávky.

Moduly:

a) Transpulmonální termodiluce (PiCCO);

b) Monitorace hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG a EMG (Entropy/BIS);

c) Monitorace saturace kyslíkem ve smíšené žilní krvi (SvO2) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;

d) Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru (CO) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;

e) Kapnometrie technologií sidestream nebo microstream (EtCO2);

f) Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG) - v případě 2kanálového řešení jsou požadovány dva moduly;

g) Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT);

h) Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS;

i) Měření nepřímé kalorimetrie minimálně s parametry VO2, VCO2 a RQ (CAL, s přesností měření do 10%);

- Centrální monitor

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti;

- Vhodná pro zobrazení až 14 monitorů vitálních funkcí současně;

- Vhodná pro připojení telemetrických jednotek;

- Režim sledování minimálně 14 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) 
a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich;

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, EtCO2, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP;

- Zobrazení detailu vybraného monitoru;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů;

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin;

- Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data 
za posledních 72 hodin realizovaná cestou webového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare);

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů;

- Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí, spouštění NIBP a nastavení intervalu měření NIBP, atd. a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice;

- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce;

- 1ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 25 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů;

- Ovládaní klávesnicí a myší (medical grade);

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky (technická specifikace na laserovou tiskárnu je v příloze Zadávací dokumentace) a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých pacientských monitorů;

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí;

- Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky;

- Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množstevního či rychlostního omezení;

- Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno;

- Synchronizace času monitorů životních funkcí dle centrálního monitoru;

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut;

6) Požadovaná množství jednotlivých částí dodávky

| Položka | Dodávka [ks] |
| --- | --- |
| Multiparametrický modul | 360 |
| Pacientský monitor A1 | 130 |
| Pacientský monitor A2 | 216 |
| Centrální monitor | 47 |
| PiCCO | 6 |
| BIS/Entropy | 35 |
| SvO2 | 2 |
| CO | 2 |
| EEG | 4 |
| NMT | 35 |
| NIRS (4kanálový) (v případě 2kanálového řešení jsou požadovány automaticky dva moduly) | 3 |
| CAL | 2 |
| Kabel pro 12svodové EKG | 35 |
| Dětská manžeta pro NIBP | 20 |
| Manžeta pro IBP pro obézní pacienty | 20 |
| Novorozenecká manžeta pro NIBP | 20 |
| Kabel pro měření invazivního tlaku (Edwards Lifesciences) | 195 |

V případě monitorace EtCO2 (zdůvodnění viz zadávací dokumentace) uchazeč dodá všechny multiparametrické moduly vybavené pro monitoraci EtCO2 (kapnografie), nebo dodá:

| Položka | Dodávka [ks] |
| --- | --- |
| Modul EtCO2 pro lůžkový monitor A1 | 77 |
| Rozhraní pro monitoraci microstream EtCO2 multiparametrickým modulem | 17 |

V případě monitorace SpO2 (zdůvodnění viz zadávací dokumentace) uchazeč dodá všechny multiparametrické moduly vybavené též pro monitoraci SpHb a SpCO, nebo dodá:

| Položka | Dodávka [ks] |
| --- | --- |
| Rozhraní pro monitoraci SpCO a SpHb multiparametrickým modulem | 10 |

7) Přehled techniky k integraci/nahrazení

| Položka | Počet [ks] |
| --- | --- |
| Multiparametrický modul (Carescape 1, GE Healthcare) | 36 |
| Pacientský monitor A1 (Carescape B850, GE Healthcare) | 79 |
| Centrální monitor | 8 |
| Systém pro vzdálený náhled na monitor pacienta (Mobile Care Viewer, GE Healthcare) | Všechny monitory, 30 licencí souběžných uživatelů |
| Modul EtCO2 pro lůžkový monitor | 32 |
| EEG | 10 |
| BIS/Entropy | 2 |
| NMT | 2 |