Laboratorní parní sterilizátor

Popis:

Pořízení 1 ks nového laboratorního parního sterilizátoru pro oddělení klinických laboratoří nemocnice Litoměřice, o.z., určeného ke sterilizaci pipet a laboratorního skla, špiček, balených i nebalených nástrojů včetně bakteriologických kliček, kapalin, buněčných médií, atd.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Stolní parní sterilizátor pro oddělení klinických laboratoří, Nemocnice Litoměřice, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Laboratorní parní sterilizátor

- Stolní parní sterilizátor pro oddělení klinických laboratoří

- Vhodný ke sterilizaci pipet a laboratorního skla, špiček, dávkovačů, kapalin, balených i nebalených nástrojů včetně bakteriologických kliček, buněčných médií

- Splňující vyhlášku MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění

- Splnění normy ČSN EN 12953 a ČSN EN 17665-1 v platném znění s možností nabídnutí rovnocenného řešení

- Validovaný dle výše uvedených norem

- Vertikální nebo horizontální plnění

- Vysoký výkon pro sterilizaci laboratorního skla s nutností odsátí veškerého vzduchu a dokonalému sušení vsázky

- Celonerezové provedení sterilizační komory

- Objem komory maximálně 40 l

- Integrovaný vyvíječ páry

- Vlastní zásobník na destilovanou/demi vodu, plnění vody přístupné zepředu nebo shora

- Rozsah sterilizační teploty od 105°C do 137°C

- Automatické mikroprocesorové řízení

- Bezpečnostní zámek dveří

- Minimálně 4 přednastavené programy

- Vnitřní paměť s kapacitou minimálně 150 cyklů

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci dat sterilizačních cyklů

- Součástí menu jsou informace o fázi sterilizačního cyklu a současně i případných chybových hláškách

- Barevný displej

- Ovládací menu a uživatelské prostředí je v českém jazyce

- Integrovaná tiskárna pro zápis sterilizačního cyklu

- USB nebo síťový port

- Napájení 230 V, 50/60 Hz

- Provedení výchozí validační zkoušky a PBTK

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro sterilizátor:

- 2 ks drátěné nerezové síto (koš) kompatibilní s nabízeným typem sterilizátoru pro sterilizaci bakteriologických kliček, špiček, laboratorního skla, nástrojů a dávkovačů

- 1 ks kontejner (sterilizační plato) kompatibilní s nabízeným typem sterilizátoru pro sterilizaci bakteriologických kliček, špiček, laboratorního skla, nástrojů a dávkovačů