Zákroková světla pro porodnici

Popis:

Malé chirurgické zákrokové svítidlo na porodní box pro osvětlení při zákroku během porodu.

Seznam požadovaných položek:

Zákrkové světlo – 6 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, GYNPO klinika – porodní sál)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační světlo

- Jednoramenné zákrokové světlo na stropní závěs

- Zdroj studeného světla - LED diody

- Nejvyšší intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 100 000 lux a maximálně 130 000 lux

- Nejnižší nastavitelná pozice hlavy alespoň 150 cm od země pro svícení v horizontálním směru

- Průměr osvětleného pole minimálně 18 cm

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 800-1300 mm

- Teplota chromatičnosti CCT z rozsahu od 3800 do 4800°K

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Rozměr korpusu hlavy svítidla může mít průměr maximálně 43,5 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Garance životnosti LED zdrojů minimálně 50 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického vedení a rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úprava stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové a to v plném rozsahu.

Instalační podmínky:

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje a orientační fotodokumentaci vztahující se k instalaci stávajících svítidel. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnosti si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Rozměry v místě ukotvení stávajících svítidel:

- Porodní boxy 1 až 4

  - Výška sníženého stropu (sádrokarton) v místě ukotvení svítidla 290 cm

  - Hloubka sníženého stropu k betonovému 40 cm

- Porodní box infekční

  - Výška sníženého stropu (sádrokarton) v místě ukotvení svítidla 290 cm

  - Hloubka sníženého stropu k betonovému 30 cm

- Vyšetřovna (ambulance)

  - Výška sníženého stropu (sádrokarton) v místě ukotvení svítidla 254 cm

  - Hloubka sníženého stropu k betonovému 64,5 cm

Fotodokumentace prostor s instalací stávajících svítidel ke stažení zde: https://we.tl/t-0C8DvISQQe , heslo: krajska

Názvy přiložených souborů:

- Porodní box 1 – BOX 1 A.jpg, BOX 1 B.jpg

- Porodní box 2 – BOX 2 A.jpg, BOX 2 B.jpg

- Porodní box 3 – BOX 3 A.jpg, BOX 3 B.jpg

- Porodní box 4 – BOX 4 A.jpg, BOX 4 B.jpg

- Porodní box infekční – BOX INF A.jpg, BOX INF C.jpg, BOX INF C.jpg

- Vyšetřovna – AMB A.jpg, AMB B.jpg, AMB C.jpg