Porodní lůžko

Popis: Porodní postel pro pobyt pacientky na porodnici před, po a i během porodu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Porodní lůžko (Nemocnice Teplice, GYNPO)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Porodní lůžko

- Konstrukce lůžka umožňující pobyt pacientky jak před tak po porodu a zároveň po uživatelské změně konstrukčních dispozic sloužící k vykonání samotného porodu

- Mobilní na 4 kolečkách o průměru minimálně 150 a maximálně 200 mm

- Alespoň 3 brzditelná kolečka

- Pacientské (uživatelské) zatížení lůžka minimálně 230 kg

- Pacientské (uživatelské) zatížení nožní části minimálně 90 kg

- Ložná plocha alespoň ze 3 dílů

- Elektricky nastavitelný zádový díl

- Elektricky nastavitelný sedací díl

- Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

- Nastavení ložné plochy do Trendelenburgovy polohy

- Rozsah nastavení výšky alespoň od 60 do 95 cm včetně matrace (bez zatížení)

- Úhel nastavení zádového dílu v rozsahu alespoň 0 až +65 stupňů

- Manuální ovladač pro rychlé převedení lůžka do CPR polohy

- Pacientský ovladač nebo bočnice s ovládacími prvky pro polohování lůžka pacientkou

- Podnožní díl zasunutelný pod sedací nebo odstranitelný

- Podnožní díl samostatně polohovatelný

- Jeden pár dělitelných podpěr nohou nastavitelných do polohy lýtkových opěr i opěr chodidel

- Úchyty pro rodičku u pánve rodičky

- Boční zábrany

- Bezešvé polstrování

- Odnímatelné čelo u hlavy pacientky

- Odpadní nádoba na sekrety – nerezová

- Pacientská hrazda

- Infuzní stojan součástí

- Držák/závěs pro ruční ovladač

- Záložní baterie pro možnost nastavování lůžka při nedostupnosti napájení z elektrické sítě

- Výškově nastavitelná lékařská židle součástí nabídky