Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Popis:

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) pro Psychiatrické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Stimulace určená pro terapii pacientů s depresemi, mániemi, schizofrenii, úzkostnými a obsedantně-kompulzivní poruchami.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	rTMS

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vysokofrekvenční repetitivní magnetická stimulace (rTMS) s maximální frekvencí impulsů 100 Hz

- Magnetická stimulace musí umět pracovat v režimu bifazickém, repetitivním a brust

- Řídící jednotka je tvořena PC s dotykovým displejem

- Při frekvenci 100 Hz musí systém dosahovat intenzity minimálně 35 %

- Minimální Inter – Train Interval 10 ms

- Šířka pulsu maximálně 400 μs

- Napájení 100–240 V, 50/60 Hz

- Úzkopásmový filtr u EEG na frekvence 50/60 Hz

- Synchronizace musí být zajištěna přes rozhraní TTL vstup/výstup a USB

- Komunikace musí být zajištěna pomocí vzdáleného ovládání přes USB, ovládání na cívce

- Cívky musí být kompatibilní s magnetickou stimulací

- Součástí musí být osmičková cívka s překrytými závity vinutí pro snížení intenzity stimulace hlavových svalů

- Ovládání intenzity stimulace a tlačítko Start-Stop musí být přímo na stimulační cívce pro snadnou obsluhu a nastavení intenzity pulsu

- Cívka musí být vybavena aktivním vzduchovým nebo kapalinovým chlazením

- Systém magnetické stimulace musí umět ukládat a zpětně načítat základní informace o pacientovi

- Repetitivní stimulace podle naprogramovatelného protokolu

- Individuální protokol ke každému pacientovi

- Musí umožňovat nastavení celého stimulačního protokolu

- Synchronizační vstup/výstup pro triggerovací spojení s externími přístroji (EMG, EEG, EP)

- Synchronizační spojení s bezrámovou stereotaktickou navigací

- EMG hlavice pro stanovení motorického prahu pomocí odpovědi MEP

- Integrovaný software s pacientskou databází včetně přehledu provedených terapií a stimulačních protokolů

- Dodržení konstantní nastavené intenzity stimulace během celého průběhu protokolu

- Systém magnetické stimulace musí umět ukládat a zpětně načítat Train Interval

- Systém magnetické stimulace musí umět ukládat a zpětně načítat protokoly z pacientských vyšetření

- Systém musí umožnovat export dat o záznamu pacientů a průběhu vyšetření

- Součástí dodávky musí být transportní dobře ovladatelný vozík s nastavitelným ramenem a aretací umožňující uchycení dostupných cívek

- EMG modul musí obsahovat 4 bipolární kanály, vzorkovací frekvence minimálně 2,5 kHz a automaticky měřit amplitudu peak-to-peak

- EMG modul musí splňovat

      - minimálně 2 bipolární kanály

      - vzorkovací frekvence minimálně 2,5 kHz

      - automatické měření peak-to-peak

      - kontinuální měření EMG aktivity

      - základní sada EMG spotřebního materiálu

- Příslušenství:

  - rTMS polohovatelné vyšetřovací křeslo/lehátko pro pacienty

    - součásti je hlavová opěrka, která umožní fixaci krku pacientova

    - obsahuje područky, které se dají sklopit

    - materiál je odolný a snadno dezinfikovatelný

    - musí měnit polohu zad a nohou

    - musí umožnit stav vodorovné polohy

    - dálkové ovládání

Vázaný spotřební materiál:

|  | Předpokládaný počet pacientů (výkonů) za rok |
| --- | --- |
| Veškerý vázaný spotřební materiál potřebný k výkonu | 1 920 |

  - Úplný návod k použití (příbalové letáky) v českém jazyce

  - Dodací lhůty spotřebního materiálu jsou maximálně 10 dnů od data objednávky