Flexibilní videokolonoskop

Popis:

Videokolonoskop pro vyšetřování dolních cest GIT.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Flexibilní videokolonoskop (Nemocnice Děčín, Gastroenterologické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Flexibilní videokolonoskop

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Připojitelný a plně využitelný ve spojení s endoskopickou sestavou osazenou videoprocesorem Olympus CV-190

- Rozlišení snímaného obrazu minimálně 1920x1080

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení - technologie využívající biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřenou na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 410 až 420 nm a 535 až 545 nm

- Vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Systém nastavení tuhosti endoskopu pro snadnější průchodnost

- Účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Optický systém:

  - směr pohledu přímý pohled

  - zaostřování ve dvou módech

    - hloubka ostrosti mód 1: v rozsahu minimálně 2,0 – 6,0 mm

    - hloubka ostrosti mód 2: v rozsahu minimálně 5,0 – 100,0 mm

    - zorné pole mód 1: minimálně 160°

    - zorné pole mód 2: minimálně 170°

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 13,2 mm

  - pracovní délka minimálně 1300 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 180°

  - dolů minimálně 180°

  - doprava minimálně 160°

  - doleva minimálně 160°

- S přídavným oplachovým kanálem