Překladové zařízení

Popis:

Překladové zařízení pro oddělení COS Nemocnice Most, o.z., Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Překladové zařízení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stacionární zařízení bez okna pro překládku pacientů z lůžka na operační stůl a z operačního stolu na lůžko

- Základna pevně spojená s podlahou a nesoucí pohyblivou překládací desku

- Nosnost min. 180 kg

- Šířka zařízení max. 3000 mm

- Rozměry překládací desky:

  - Délka (vnitřní rozměr) min. 1880 mm

  - šířka min. 1120 mm

- Výškové nastavení překládací desky v rozsahu min. 670 – 1020 mm

- Překládací deska s nekonečným pásmem

- Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům

- Výsun překládací desky min. 700 mm na každou stranu od boku základny k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu

- Překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu popř. obdobný systém, který neumožňuje zachycení podložek

- Ovládání překladového zařízení pomocí bezdrátového dálkového ovládání

- Zařízení vybaveno snímači (mechanickými nebo optoelektronickými) snímající pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku a podle toho umí nastavit překládací desku do potřebné pozice. Zařízení je tedy vybaveno senzory proti poškození přípravného lůžka s operační deskou na obou stranách pro bezpečnou manipulaci se zdvihem.

- Zařízení vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení nesmí umožnit přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl nebo při posunu pacienta musí dojít k automatickému zastavení pásu do zásahu obsluhy na druhé („příjímací“) straně zařízení.

- Možnost manuálního zásahu do programu, případně jeho zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez nutnosti resetu nebo opětovného spouštění od začátku

- Systém s automatickým zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti

- Výstražný zvukový alarm

- Komunikace v českém jazyce nebo piktogramy

- Konstrukce zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení

- Kompletní zakrytování tvořící oddělení čisté a nečisté zóny

- Pás pro přesun pacienta je vyroben z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a dezinfekčním prostředkům

- Režim na čištění pásu umožňující ruční umytí, osušení a dezinfekci

- Napájení 230 V, 50/60 Hz

- Odborná demontáž stávajícího zařízení

Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- Krajská zdravotní, a.s., zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- Krajská zdravotní, a.s., se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- Krajská zdravotní, a.s., zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.