Vrtací systém pro neurochirurgickou operativu

Popis:

Vrtací systém pro neurochirurgickou operativu pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Motorový systém pro neurochirurgickou operativu je základním přístrojem pro provedení kraniotomie u mozkových operací a laminotomie, laminektomie či korpektomie u výkonů spinálních. Diagnózy cévních onemocnění mozku (intracerebrální hematomy, mozkové výdutě, AVM, kavernomy, mozková ischemie), nádory mozku intraaxiální a extraaxiální, nádory baze lební, úrazy lbi a mozku, vrozené vývojové anomálie, záněty mozku a obalů, hydrocefalus dětí i dospělých, cévní onemocnění páteře a míchy, ischemie míchy, nádory páteře a míchy, záněty, vrozené vývojové anomálie, úrazy a degenerativní onemocnění.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Vrtací systém pro NCH operativu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtací systém pro NCH operativu

- Vysokorychlostní vrtací systém pro neurochirurgickou operativu umožňující přístup přes kostěnou lebeční tkáň

- Sestava obsahující:

  - Řídící konzole pro nastavení rychlosti a směru otáček a nastavení integrovaného oplachu

  - Nožní pedál s dvěma pedály pro ovládání rychlost, nastavovat otáčky, synchronizaci irigační pumpy a motoru a množství proplachu

- Vrtací systém musí být kompatibilní se stávajícím vybavením na oddělení (výrobce Bien Air):

  - Řídící konzole pro nastavení rychlosti a směru otáček a nastavení integrovaného oplachu

  - Nožní pedál s dvěma pedály pro ovládání rychlosti, nastavování otáček, synchronizaci irigační pumpy a motoru a množství oplachu

  - Vysokorychlostní mikromotor dosahující otáček 80 000 ot/min (počet 5ks)

  - Propojovací kabel k vysokorychlostnímu mikromotoru (počet 5ks)

  - Vrtací nástavec pro páteřní operace o délce 125mm (počet 5ks)

- V případě nedodržení kompatibility se stávajícím vybavením (uvedeno výše kromě řídící konzole a nožního pedálu) Zadavatel požaduje dodání kompletního vybavení odpovídajícího počtem kusů a požadované technické specifikaci včetně sterilizačního kontejneru na výše uvedené sterilizovatelné komponenty

- Řídící konzole s LCD displejem a ovládacími tlačítky

- Systém musí umožnit připojit mikromotory, které pracují v obou směrech otáčení s otáčkami v rozsahu minimálně od 4 000 do 80 000 ot/minutu

- Integrovaná irigační pumpa nastavitelná v rozsahu minimálně 10 – 65 ml/min s pracovními režimy nepřerušený (kontinuální), přerušovaný (řízený) a vypnuto

- Držák irigačního roztoku

- Provoz na 230V / 50Hz

Další a zvláštní požadavky:

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Sváry kovových dílů bez prasklin

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany na okrajích nebo otvorů či šroubových závitů)

  - Homogenní povrchová úprava bez kazů a nesourodých dodělků (např. pigmentace barvy jako třeba tečky a fleky jiné barevnosti, rýhy a vrypy, viditelné tahy štětcem či jiný barevný odstín v místě opravy chybějícího nátěru/nástřiku barvy)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.