Full HD Kamerová jednotka s integrovaným LED zdrojem světla

- Umožňuje HD rozlišení 1080p (progresivní scan)

- integrované záznamové zařízení – možnost ukládat snímky na paměťové médium USB (možnost upravit jejich kvalitu)

- k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla - NBI

- LED zdroj světla

- zařízení disponuje těmito výstupy:  SD/HD-SDI, DVI-D, RGB, Y/C, Composite

- Kompatibilní se stávajícími videoendoskopy a vybavením

Full HD LCD monitor s úhlopříčkou 27“

- full HD rozlišení obrazu min. (1920 x 1080 pixelů)

- displej min. 1,07 bilionem barev

- jas 450 cd/m2

- úhlopříčka 27“ – poměr stran 16:9

- vstupy:  3G-SDIx2,DVIx2, HD15/ RGB/YPbPr, Y/C, HDMI, S-Video

Pojízdný přístrojový vozík

- Pojízdný vozík pro umístění všech zařízení v nabídce

- Antistatická kolečka se dvěma brzdami

- Samostatný odizolovaný transformátor

- Možnost vypnout celý set přístrojové techniky jedním centrálním tlačítkem

- Kloubové rameno pro uchycení monitoru

- Držák kamerové hlavy

Flexibilní video-rhino-laryngoskop

- CCD čip na distálním konci

- Ergonomický úchop usnadňující práci pomocí pistolového gripu

- vnější průměr na distálním konci 3,9 mm

- zorné pole min 110°

- min. délka pracovní části 300 mm

- pozorovací vzdálenost v rozmezí min 5 - 50 mm

- ohyb distálního konce 130° nahoru

- zařízení umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla. Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V četných publikovaných studiích  je dokumentován význam pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů  na sliznicích horní části polykacích a dýchacích cest

- 4 programovatelná tlačítka

Dětský tenký videolaryngoskop

Flexibilní video-rhino-laryngoskop vč. testeru těsnosti

- CCD čip na distálním konci

- vnější průměr na distálním konci 2,6 mm

- zorné pole 90°

- min. délka pracovní části 300 mm

- pozorovací vzdálenost v rozmezí min. 3,5 - 50 mm

- ohyb distálního konce 130° nahoru a 130° dolů

- video-endoskop umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení (tj. významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeno na filtraci přes optické filtry a následném softwarovém zpracování

- 4 programovatelná tlačítka

- Váha max. 180 g

Nahrávací zařízení ve Full HD kvalitě

- Samostatné záznamové zařízení s možností nahrávání videa a foto ve Full HD rozlišení (1080p)

- Možnost zadání informací o pacientovi přes klávesnici nebo dotykový monitor

- Nahrávání pomocí sesterského dotykového monitoru nebo pomocí kamerové hlavy případně video-endoskopu

- Obrazové výstupy: DVI, VGA, DisplayPort

- Obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video

- Obsahuje interní paměť 1 TB

- Formát foto JPEG nebo BMP

- Formát video H.264/MPEG4 a další

- Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)

- Zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie)

- Možnost propojení s počítačovou sítí nemocnice a PACS