Mikroskopy pro digitální mikroskopii, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- MIKROSKOP S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO DIGITÁLNÍ MIKROSKOPII

Popis:

Pořízení 3 ks mikroskopů s příslušenstvím pro digitální mikroskopii pro Patologické oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks …… Mikroskop s příslušenstvím pro digitální mikroskopii pro Patologické oddělení Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Robustní kovová konstrukce

- Stabilní ergonomický stativ

- Ergonomický trinokulární tubus

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Držák pro 2 preparáty

  - Regulovatelná tuhost pohybu stolku

  - Ovládání pro pravou ruku

- Koehlerovo osvětlení s LED světelným zdrojem

  - Minimálně 10 W

  - Manuální přizpůsobení intenzity světla

- Abbeho kondenzor pro světlé pole s nastavitelnou NA 0,9 a 1,25

- Systém hrubého a jemného zaostřování s aretací

- 2 ks okulárů

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole minimálně 22 mm

  - Dioptrická korekce

  - Gumové očnice

- Kódovaný revolverový nosič objektivů se 6 polohami

- Sada semiplanachromatických objektivů:

  - zvětšení 2x nebo 2,5x, minimálně 0,07 NA

  - zvětšení 4x nebo 5x, minimálně 0,13 NA

  - zvětšení 10x, minimálně 0,3 NA

  - zvětšení 20x, minimálně 0,5 NA

  - zvětšení 40x, minimálně 0,7 NA

- Epifluorescenční osvětlení:

  - LED zdroj fluorescenčního osvětlení pro excitaci v modré oblasti

  - Plynulá regulace intenzity světla

  - Revolverový nosič fluorescenčních filtrů s 8 polohami

  - Fluorescenční filtry s excitací v modré oblasti spektra

- Digitální kamera:

  - Barevná digitální kamera s rozlišením 4K

  - Připojení k PC pomocí USB 3.0

  - Živý přenos obrazu, snímkovací frekvence minimálně 30 snímků za sekundu

  - Tlačítko pro snímání obrazu z kamery

  - Vhodná pro použití se širokoúhlými okuláry

  - Součástí dodávky musí být veškeré potřebné prvky k propojení s PC

- Software pro zpracování a archivaci obrazu

  - Automatické načtení aktuálně zařazeného objektivu

  - Skládání obrazů se zvýšenou hloubkou ostrosti (osa Z) a panoramatických obrazů (osy XY)

  - Měření v živém i uloženém obraze

- Příslušenství:

  - ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců