Technická specifikace

Zákrokové operační světlo Most

Popis:

Dvouramenné operační svítidlo na zákrokový chirurgický sálek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Zákrokové operační světlo (Nemocnice Most, Chirurgie)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Zákrokové operační světlo

- Operační svítidlo na stropní závěs

- Dvouramenná konstrukce závěsu pro dvě svítidla

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní i satelitní svítidlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 110 000 lux

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 180 mm do 280 mm

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED pro homogenní osvětlení operačního pole tj. bez disperze světla na hranách osvětlených objektů

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 800-1300 mm

- Teplota chromatičnosti CCT v intervalu 3700 až 4500°K, minimálně ve třech krocích

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Rozměr korpusu hlavy svítidla musí být průměr maximálně 49 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti pro každý satelit

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Životnosti LED zdrojů minimálně 50 000 hodin

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického vedení a rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úprava stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky.

Instalační podmínky:

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje a orientační fotodokumentaci vztahující se k instalaci stávajících svítidel. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnosti si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Rozměry v místě ukotvení stávajících svítidel:

- Zákrokový sálek

  - Výška betonového stropu 290 cm

Fotodokumentace prostor s instalací stávajících svítidel je v příloze zadávací dokumentace č. 7a Fotodokumentace Zákrokové operační světlo Most