Technická specifikace

Operační světla Rumburk

Popis:

Dvouramenné operační svítidlo s videokamerou a monitorem na třetím rameni.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Operační světlo (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, Operační sály)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační světlo

- Operační svítidlo na stropní závěs

- Tříramenná konstrukce závěsu pro dvě svítidla s monitorem

- Zdroj studeného světla - LED diody

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED pro homogenní osvětlení operačního pole tj. bez disperze světla na hranách osvětlených objektů

- Hlavní svítidlo:

  - Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 160 000 lux

  - Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 370 mm

  - Hloubka L1 + L2 (60%) min. 1200 mm

  - Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1800 mm

- Satelitní svítidlo:

  - Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 140 000 lux

  - Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 200 mm do 320 mm

  - Hloubka L1 + L2 (60%) min. 690 mm

  - Hloubka L1 + L2 (20%) min. 1500 mm

- Nastavení parametrů pro každé svítidlo zvlášť nebo možnost synchronizace a ovládání obou světel zároveň jak ze sterilního pole tak i z ovládacího panelu

- Aktivní dynamické vykrývání stínů – kompenzace zastínění poklesem intenzity světla u zastíněných LED modulů a zvýšením intenzity světla u ostatních LED modulů

- Nastavování alespoň intenzity světla pomocí sterilní rukojeti pro operatéra

- Plynulé nastavení intenzity v rozsahu alespoň od 10% do 100%

- Endoskopický mód osvětlení pomocí zeleného světla nebo s plynule regulovatelnou intenzitou pro minimalizaci odlesků na monitorech

- Nástěnný ovladač pro ovládání svítidel i kamery, ovládání v českém jazyce

- Celkové vyzařování (Ee) každého svítidla maximálně 510 W/m2

- Elektronická fokusace světla

- Teplota chromatičnosti CCT měnitelná minimálně ve třech stupních v rozsahu minimálně od 3700°K do 5100°K

- Index podání barev Ra minimálně 98

- Index podání červené barvy R9 minimálně 98

- Kompatibilita s laminárním prouděním tj. stupeň vzniku turbulentního proudění podle DIN 1946 pro hlavní operační svítidlo max. 20% a satelitní operační svítidlo max. 37%

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Minimálně 5 sterilizovatelných rukojetí pro každý satelit

- Životnosti LED zdrojů minimálně 50 000 hodin

- Doba provozu svítidla na záložní bateriový systém min. 2 h pro hlavní svítidlo a min. 2 h pro satelitní svítidlo

- Kamera umístěná ve středu svítidla za krycím sklem

  - Rozlišení obrazu minimálně FullHD tj. 1920x1080 pixelů

  - Automatické vyvážení bílé barvy

  - Minimálně 10x optický zoom

  - Minimálně 12x digitální zoom

  - Ostření automaticky s možností manuálního ostření

  - Možnost rotace kamery

  - Možnost zastavení obrazu

  - Digitální výstup

  - Ovládání kamery z ovládacích panelů svítidel i z nástěnného ovládacího panelu

- Třetí rameno pro uchycení monitoru s ovládací kovovou rukojetí včetně krytu pro napájecí zdroj monitoru

- Medicínský 3D/4K monitor s možností zobrazení obrazu z kamery ve svítidlech i z endoskopické sestavy

  - Uchycen na třetím rameni stropního závěsu

  - Úhlopříčka minimálně 31 palců

  - Rozlišení minimálně 3840 x 2160 pixelů

  - Kontrastní poměr minimálně 1200:1

  - Svítivost minimálně 450 cd/m2

  - Možnost připojení videosignálu i z laparoskopické sestavy

  - Vstupy minimálně: DVI-D, DisplayPort, 12G-SDI

  - Přepínání mezi 2D a 3D zobrazením

- Součástí instalaci bude také realizace el. vedení s nástěnnými vývody pro videosignály s připojovacími konektory HDMI nebo SDI

  - Pro vstupní videosignál do monitoru – pro signál z laparoskopické věže

  - Pro výstupní videosignál z kamery – pro signál do nahrávacího zařízení

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Otáčení ramen svítidel v rozsahu 360° bez dorazu

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat a zabalit k uskladnění stávající 2 ks operačních chirurgických svítidel (sály A a B) pro možnost budoucího použití

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického vedení a rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka a instalace kotvících komponent či úprava stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení

- V případě potřeby úprav průchodu laminarizátorem (je-li v místě instalován), musí tyto zajistit dodavatel na své náklady

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky.

Instalační podmínky:

Pro účastníky zde uvádíme základní měrné údaje a orientační fotodokumentaci vztahující se k instalaci stávajících svítidel. V případě potřeby znalosti jiných měrných údajů než dále uvedených, budou mít účastníci možnost si tyto individuálně zjistit v průběhu prohlídky místa plnění a zadavatel nebude na základě dodatečných dotazů další měření provádět.

Rozměry v prostorách požadované instalace svítidel:

- Operační sál A

  - Výška stropu v místě ukotvení stávajícího svítidla 394 cm

- Operační sál B

  - Výška stropu v místě ukotvení stávajícího svítidla 390 cm

Výměra pro určení množství kabeláže na vývody videosignálu:
- přibližná vzdálenost mezi umístěním vývodů a středem stropní kotvy v rovině stropu (délka kabeláže v tubusu a ramenech zde není uvažována z důvodu individuálního zpracování různých dodavatelů)

- Operační sál A – 800 cm

- Operační sál B – 860 cm

Fotodokumentace prostor s instalací stávajících svítidel je v příloze zadávací dokumentace č. 7b1 a 7b2 Fotodokumentace Operační světlo Rumburk