REACT – EU 100 - Osmometry – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z.

Popis:

1 ks …. Osmometr pro oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

1 ks …. Osmometr pro oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Předpokládaný počet vyšetření:

| Předpokládaný počet vyšetření za rok |  |
| --- | --- |
| Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z. |
| 7 000 | 16 600 |

- kontroly jsou prováděny v rozsahu 2x za den

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stolní automatický kryoskopický osmometr pro rutinní a statimová vyšetření

- Stanovení osmotické koncentrace tělních tekutin – krev, plasma, sérum, moč

- Podavač vzorků (karusel) s minimální kapacitou 15 vzorků

- Přístroj schopný měřit vzorek o objemu maximálně 20 µl (vhodný i pro testování neonatálních a geriatrických pacientů)

- Doba měření jednoho vzorku max. 3 min

- Měření v jednotkách mOsm/kg H2O

- Měřicí rozsah minimálně 0 – 2 000 mOsm/kg H2O s rozlišením 1 mOsm/kg H2O

- Součástí je integrovaná tiskárna a čtečka čárových kódů

- Komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému

- Připojení do LIS	 (OpenLIMS STAPRO) - poplatek součástí dodávky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Napájení 230V/50Hz

- Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty