Optické mikroskopy pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

- MIKROSKOP OPTICKÝ S DIGITÁLNÍM ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM

Popis:

Pořízení 1 ks optického mikroskopu s digitálním záznamovým zařízením pro Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …… Mikroskop optický s digitálním záznamovým zařízením pro Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Celokovové tělo mikroskopu

- Výškově nastavitelný mikroskop v rozsahu 40 – 80 mm

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Ergonomický trinokulární tubus:

  - Nastavitelný pozorovací úhel 0 – 35°

  - Dělení světla 50:50

  - Nastavitelná mezioční vzdálenost 55 – 75 mm

- Systém zaostřování:

  - Koaxiální nezávislé tříkrokové zaostřování (hrubé, jemné, medium) na obou stranách stativu

  - Regulovatelná tuhost ostření

  - Výškově nastavitelné gumové ostřící knoflíky

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Regulovatelná tuhost posunu stolku

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Nastavitelný zámek výšky stolku

  - Univerzální držák vzorků

  - Ovládání jednou rukou

- LED osvětlení s manuálním přizpůsobením intenzity světla – ekvivalentní výkon k 100W halogen

- Revolverová hlava s minimálně 6 polohami s DIC slotem

- Kondenzor:

  - Výklopný, barevně kódovaný

  - N.A. pro suché objektivy minimálně 0,9

  - Zabudovaná aperturní clona

- 2 ks okulárů:

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole 25 mm

  - Dioptrická korekce

  - Plastové, uživatelsky odnímatelné očnice

- Sada objektivů:

  - Semiapochromatický objektiv – zvětšení 10x, N.A. 0,32

  - Semiapochromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,55

  - Semiapochromatický objektiv – zvětšení 40x, N.A. 0,80

  - Apochromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 1,40 – imerzní

  - Všechny objektivy musí mít FOV minimálně 25 mm a musí být uzpůsobené na práci s preparáty s krycím sklem

- Barevná digitální kamera:

  - Obrazový výstup minimálně 12 MP

  - Živý přenos obrazu s rozlišením 4K při snímkovací frekvenci 60 snímků za sekundu

  - Připojení k PC pomocí USB 3.1 C

  - C-mount adapter 0.55x

  - Ovládání kamery pouze pomocí myši a obrazovky, bez připojení počítače

- Software pro specializované mikroskopické měření a skládání obrazu s přenositelnou licencí

- Musí umožňovat ukládání snímků a záznamů do PACSu zadavatele

- Příslušenství:

  - Ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců

- MIKROSKOP OPTICKÝ S DIGITÁLNÍ KAMEROU A MONITOREM

Popis:

Pořízení 1 ks optického mikroskopu s digitální kamerou a monitorem pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks …… Mikroskop optický s digitální kamerou a monitorem pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Celokovové tělo mikroskopu

- Výškově nastavitelný mikroskop v rozsahu 40 – 80 mm

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Ergonomický trinokulární tubus:

  - Nastavitelný pozorovací úhel 0 – 35°

  - Dělení světla 50:50

  - Nastavitelná mezioční vzdálenost 55 – 75 mm

- Systém zaostřování:

  - Koaxiální nezávislé tříkrokové zaostřování (hrubé, jemné, medium) na obou stranách stativu

  - Regulovatelná tuhost ostření

  - Výškově nastavitelné gumové ostřící knoflíky

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Regulovatelná tuhost posunu stolku

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Nastavitelný zámek výšky stolku

  - Univerzální držák vzorků

  - Ovládání jednou rukou

- LED osvětlení s manuálním přizpůsobením intenzity světla – ekvivalentní výkon k 100W halogen

- Revolverová hlava s minimálně 6 polohami s DIC slotem

- Kondenzor:

  - Výklopný, barevně kódovaný

  - N.A. pro suché objektivy minimálně 0,9

  - Zabudovaná aperturní clona

- 2 ks okulárů:

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole 25 mm

  - Dioptrická korekce

  - Plastové, uživatelsky odnímatelné očnice

- Sada objektivů:

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,40

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 50x, N.A. 0,90 – imerzní

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 1,25 – imerzní

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 50x, N.A. 0,75 – suchý

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 0,85 – suchý

  - Všechny objektivy musí mít FOV minimálně 22 mm a musí být uzpůsobené na práci s preparáty bez krycího skla

- Barevná digitální kamera:

  - Obrazový výstup minimálně 12 MP

  - Živý přenos obrazu s rozlišením 4K při snímkovací frekvenci 60 snímků za sekundu

  - Připojení k PC pomocí USB 3.1 C

  - C-mount adapter 0.55x

  - Ovládání kamery pouze pomocí myši a obrazovky, bez připojení počítače

- Software pro specializované mikroskopické měření a skládání obrazu s přenositelnou licencí

- Musí umožňovat ukládání snímků a záznamů do PACSu zadavatele

- Příslušenství:

  - Monitor s rozlišením 4K a velikostí alespoň 27‘‘

  - Ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců

- OPTICKÉ MIKROSKOPY

Popis:

Pořízení 2 ks optických mikroskopů pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks …… Mikroskop optický pro Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Celokovové tělo mikroskopu

- Výškově nastavitelný mikroskop v rozsahu 40 – 80 mm

- Musí splňovat zákon č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Ergonomický binokulární tubus:

  - Nastavitelný pozorovací úhel 0 – 35°

  - Nastavitelná mezioční vzdálenost 55 – 75 mm

- Systém zaostřování:

  - Koaxiální nezávislé tříkrokové zaostřování (hrubé, jemné, medium) na obou stranách stativu

  - Regulovatelná tuhost ostření

  - Výškově nastavitelné gumové ostřící knoflíky

- Posuvný ergonomický stolek:

  - Rozsah posunu v rovině XY minimálně 75x50 mm

  - Regulovatelná tuhost posunu stolku

  - Povrch stolku s ochrannou keramickou vrstvou

  - Nastavitelný zámek výšky stolku

  - Univerzální držák vzorků

  - Ovládání jednou rukou

- LED osvětlení s manuálním přizpůsobením intenzity světla – ekvivalentní výkon k 100W halogen

- Revolverová hlava s minimálně 6 polohami s DIC slotem

- Kondenzor:

  - Výklopný, barevně kódovaný

  - N.A. pro suché objektivy minimálně 0,9

  - Zabudovaná aperturní clona

- 2 ks okulárů:

  - Zvětšení 10x

  - Zorné pole 25 mm

  - Dioptrická korekce

  - Plastové, uživatelsky odnímatelné očnice

- Sada objektivů:

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 20x, N.A. 0,40

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 50x, N.A. 0,90 – imerzní

  - Planachromatický objektiv – zvětšení 100x, N.A. 1,25 – imerzní

  - Všechny objektivy musí mít FOV minimálně 22 mm a musí být uzpůsobené na práci s preparáty bez krycího skla

- Příslušenství:

  - Ochranný protiprachový obal mikroskopu

- Záruční doba 24 měsíců