## List1
Anesteziologické přístroje nižší třídy
Dodavatel: |  | DOPLŇTE.
Výrobce: |  | DOPLŇTE.
Typ / model: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje včetně monitoru vitálních funkcí bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1 ks přístroje včetně monitoru vitálních funkcí s DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena za 1x BTK včetně práce technika a dopravy s DPH: |  | DOPLŇTE.
Celková cena přístroje včetně zmiňovaného příslušenství a monitoru vitálních funkcí bez DPH: |  | DOPLŇTE.
Celková cena přístroje včetně zmiňovaného příslušenství a monitoru vitálních funkcí s DPH: |  | DOPLŇTE.
Cena pozáručního servisu na 96 měsíců |  | DOPLŇTE.
Četnost BTK: |  | DOPLŇTE.
Délka záruční doby: |  | 24 měsíců
Doba dodání: |  | DOPLŇTE.
Parametry | Požadováno | Nabízeno (ANO/NE + vyjádření, uvedení číselných hodnot, nabídka alternativního řešení)
Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin | Ano | DOPLŇTE.
Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně dvěma zásuvkami na materiál | Ano | DOPLŇTE.
Integrované osvětlení pracovní plochy | Ano | DOPLŇTE.
Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce | Ano | DOPLŇTE.
Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut | Ano | DOPLŇTE.
Hmotnost celého přístroje do 250 kg | Ano | DOPLŇTE.
Napájení ze síťového rozvodu v rozmezí 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz | Ano | DOPLŇTE.
Centrální brzda pro celý systém | Ano | DOPLŇTE.
Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) | Ano | DOPLŇTE.
Směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 % a méně) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru | Ano | DOPLŇTE.
Mechanické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii | Ano | DOPLŇTE.
Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky) | Ano | DOPLŇTE.
Pozice alespoň pro dva odpařovače | Ano | DOPLŇTE.
Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč | Ano | DOPLŇTE.
Integrovaný odvod přebytečných anesteziologických plynů | Ano | DOPLŇTE.
Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů | Ano | DOPLŇTE.
Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle) | Ano | DOPLŇTE.
Samostatný výstup čerstvých plynů | Ano | DOPLŇTE.
Přepnutí ruční a řízené ventilace | Ano | DOPLŇTE.
Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta pomocí předem definované procedury v přístroji | Ano | DOPLŇTE.
Minimálně 3 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji | Ano | DOPLŇTE.
Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou | Ano | DOPLŇTE.
Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání | Ano | DOPLŇTE.
Musí umožnit tisk pacientské zprávy včetně dat z ventilátoru na laserové síťové tiskárně | Ano | DOPLŇTE.
Akustické i vizuální alarmy s řazením dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů | Ano | DOPLŇTE.
Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice) | Ano | DOPLŇTE.
Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu včetně všech potřebných licencí | Ano | DOPLŇTE.
Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2 | Ano | DOPLŇTE.
Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců | Ano | DOPLŇTE.
Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak | Ano | DOPLŇTE.
Kontinuální měření a zobrazování dechových paramentů i při manuální ventilaci | Ano | DOPLŇTE.
Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml | Ano | DOPLŇTE.
Nastavitelná dechová frekvence minimálně v rozsahu 1 - 60 dechů za minutu | Ano | DOPLŇTE.
Nastavitelný poměr inspiria k exspiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 6 | Ano | DOPLŇTE.
Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O | Ano | DOPLŇTE.
Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50 % doby trvání inspiria | Ano | DOPLŇTE.
Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu | Ano | DOPLŇTE.
Těsný pacientský okruh | Ano | DOPLŇTE.
Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta | Ano | DOPLŇTE.
Ventilační režimy: | Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná | DOPLŇTE.
| Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná | DOPLŇTE.
| Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou | DOPLŇTE.
| Manuální, spontánní | DOPLŇTE.
| Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem | DOPLŇTE.
Měření spirometrie | Ano | DOPLŇTE.
Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství a spotřební materiál, který je potřeba pro uvedení přístroje do provozu | Ano | DOPLŇTE.
Monitor vitálních funkcí: | Ano | DOPLŇTE.
Displej úhlopříčky minimálně 19 palců | Ano | DOPLŇTE.
Ovládání pomocí dotykové obrazovky | Ano | DOPLŇTE.
Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 4 sloty pro parametrové moduly | Ano | DOPLŇTE.
Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG | Ano | DOPLŇTE.
Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta | Ano | DOPLŇTE.
Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů | Ano | DOPLŇTE.
Monitor musí být připojen ke stávajícímu systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti | Ano | DOPLŇTE.
Přístroj musí umožnit zobrazení EKG pacienta z nemocniční databáze v systému MUSE i odeslání natočeného EKG do systému MUSE | Ano | DOPLŇTE.
Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 | Ano | DOPLŇTE.
Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice) | Ano | DOPLŇTE.
Měřené parametry: | EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně | DOPLŇTE.
| 12-svodové EKG | DOPLŇTE.
| Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho | DOPLŇTE.
| Stanovení dechové frekvence impedanční metodou | DOPLŇTE.
| Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem) | DOPLŇTE.
| Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty | DOPLŇTE.
| Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty | DOPLŇTE.
| Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty | DOPLŇTE.
| Kalkulátor dávek léčiv | DOPLŇTE.
| Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy) | DOPLŇTE.
| Modul měření hloubky svalové relaxace | DOPLŇTE.
Příslušenství přístroje pro pacienty všech věkových skupin minimálně: | manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů | DOPLŇTE.
1 ks | opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst | DOPLŇTE.
1 ks | opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho | DOPLŇTE.
1 ks | opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty | DOPLŇTE.
1ks | teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) | DOPLŇTE.
1 ks | kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences | DOPLŇTE.
2 ks | kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem | DOPLŇTE.
1 ks | říslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod | DOPLŇTE.
| Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními | DOPLŇTE.
Příslušenství pro každý monitor: | čtečka čárových kódů pro načítání dat pacienta z NIS | DOPLŇTE.