Doplnění stávající infuzní techniky I.

Seznam požadovaných položek:

Doplnění stávající infuzní techniky Agilia* – 2 ks (Nemocnice Most, ARO)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 4 ks	Lineární dávkovač

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Položky jsou vzájemně použitelné a zaměnitelné se stávající infuzní technikou řady Agilia*

- Dokovací stanice

- Společné napájení a sběr provozních dat infuzních pump a lineárních dávkovačů

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici

- Mechanismus upevnění na eurolištu i tyč o průměru v rozsahu minimálně 20–40 mm

- Stanice musí pojmout 6 kusů přístrojů (tj. 3 pumpy a 3 dávkovače)

- U jednoho lůžka jako jeden blok

- Lineární dávkovač

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 3 % (přístroj se stříkačkou dohromady)

- Rychlost standardního dávkování minimálně v rozsahu 0,1 – 900 ml/h (rychlost bolusu zde není uvažována)

- Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, U (jednotek) a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Manuální a automatické bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Zobrazitelné parametry na displeji v průběhu dávkování (chodu přístroje) – minimálně následující:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas do konce podání infuze

  - zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - aktuálně nastavený okluzní tlak

  - stav baterie

  - název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Založení stříkačky do dávkovače musí být bez časové prodlevy čekáním na automatizované (elektronicky řízené) dovření či zamčení stříkačky v pístovém mechanizmu, tak aby personál nemusel v urgentních situacích výměny stříkačky čekat či potvrzovat spuštění automatiky a nedocházelo k dalším časovým prodlevám při nedodržení postupu k úspěšnému vykonání automatizovaného procesu založení/výměny stříkačky v přístroji

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů)

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý píst stříkačky z pohonu dávkovače

  - okluze v infuzním okruhu k pacientovi

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost po aktivaci alarmu

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy

- Provoz lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi i se stávajícími

*Agilia – zadavatel uvádí název Agilia z důvodu nutné kompatibility stávajícího vybavení. Uvedení konkrétního názvu stávajícího vybavení je nutné pro plné zajištění kompatibility. Stanovení technických podmínek podle § 89 odstavce 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení, které však musí být plně kompatibilní s řadou Agilia, která je používána u zadavatele.