Laminární boxy

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laminární box pro Oddělení klinických laboratoří Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, o.z.

- 2ks	Laminární box pro Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- 1ks	Laminární box pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laminární bezpečnostní box třídy bezpečnosti II. certifikovaný dle normy EN 12469

- Pracovní plocha o šířce minimálně 1180 mm, maximálně 1400 mm

- Box musí obsahovat:

  - Přívod médií – plyn, minimálně 2 ks 230V zásuvky (prostupy pro plyn na obou stranách, popř. pouze na jedné straně s možností volby strany při instalaci nebo s možností změny strany – například při stěhování boxu na jiné místo)

  - UV germicidní lampu s časovačem a měřidlem celkové doby svitu

  - Neperforovanou pracovní plochu (průduchy jsou akceptovány)

  - Zadní stěna a pracovní deska musí být nerezová

  - Prosklené boční stěny

  - Stojan boxu pro práci vsedě, musí být umožněno nastavení výšky pracovní plochy

  - Stojan musí být opatřen bržděnými kolečky

  - Elektricky event. manuálně posuvné přední sklo, které musí být kompletně uzavřeno pro UV sterilizaci pracovního prostoru

  - Musí umožnit otevření pracovního okna do výšky v rozsahu minimálně 0 – 200 mm včetně

  - Musí umožnit plné otevření čelního skla pro snadné čištění okna z vnitřní strany

  - Odtah je nutno řešit filtrací vzduchu do místnosti

  - 2x HEPA filtr s účinností >99,995 % pro částice 0,3 µm

  - Udržení požadovaného proudění vzduchu během celé doby životnosti filtrů

  - Vnitřní osvětlení pracovní plochy

  - Zvuková signalizace poruchy laminárního proudění

- V rámci dodávky je zahrnuto veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu boxu

Další a zvláštní požadavky:

- V rámci dodávky je zahrnutá prvotní validace boxu (minimálně měření rychlosti proudění, měření počtu částic, defektoskopie filtrů)

- Umístění:

  - Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z.:

    - Laminární box požadujeme umístit do 2. nadzemního podlaží budovy komplementu, k dispozici je výtah

    - Laminární box musí projít dveřmi širokými 80 cm

  - Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

    - Laminární boxy požadujeme umístit do budovy C, 3. nadzemní podlaží

    - Laminární boxy musí projít dveřmi širokými 90 cm

  - Oddělení lékařské genetiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.:

    - Laminární box požadujeme umístit do DNA pracovny, laboratoř mol. genetiky, 3. poschodí, budova C, v budově jsou nákladní výtahy

    - Laminární box musí prosít dveřmi širokými 90 cm (otvor mezi zárubněmi 86cm)