Laminární boxy

Popis:

Laminární boxy pro Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Laminární boxy

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laminární bezpečnostní box třídy bezpečnosti II. certifikovaný dle normy EN 12469

- Pracovní plocha o šířce minimálně 800 mm, maximálně 1000 mm, o hloubce minimálně 550 mm, maximálně 700 mm

- Box musí obsahovat:

  - Přívod médií – plyn, minimálně 2 ks 230V zásuvky (prostupy pro plyn na obou stranách, popř. pouze na jedné straně s možností volby strany při instalaci nebo s možností změny strany – například při stěhování boxu na jiné místo)

  - UV germicidní lampu s časovačem a měřidlem celkové doby svitu

  - Neperforovanou a nedělenou pracovní plochu (průduchy jsou akceptovány)

  - Zadní stěna a pracovní deska musí být nerezová

  - Stojan boxu pro práci vsedě, musí být umožněno nastavení výšky pracovní plochy

  - Stojan musí být opatřen bržděnými kolečky

  - Elektricky event. manuálně posuvné přední sklo, které musí být kompletně uzavřeno pro UV sterilizaci pracovního prostoru

  - Musí umožnit otevření pracovního okna do výšky v rozsahu minimálně 0 – 200 mm včetně

  - Musí umožnit plné otevření čelního skla pro snadné čištění okna z vnitřní strany

  - Odtah je nutno řešit filtrací vzduchu do místnosti

  - 2x HEPA filtr (vstupní a výstupní) s účinností >99,995 % pro částice 0,3 µm – snadno vyměnitelný

  - Udržení požadovaného proudění vzduchu během celé doby životnosti filtrů

  - Vnitřní osvětlení pracovní plochy

  - Zvuková signalizace poruchy laminárního proudění

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- V rámci dodávky je zahrnuto veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu boxu

Další a zvláštní požadavky:

- V rámci dodávky je zahrnutá prvotní validace boxu (minimálně měření rychlosti proudění, měření počtu částic, defektoskopie filtrů)

- Laminární box požadujeme umístit na Transfuzní oddělení, 2. nadzemní podlaží, lze využít nákladní výtah

- Laminární box musí projít dveřmi širokými 80 cm